| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови КОД 11516 4 х 50 мл | КОД 11517 2x250 мл | КОД 11541 1 х 1 л | код 12516 5х50 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации мочевины/основного азота мочевины . Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |  |

(ультрафиолетовый)

UREA/BUN - UV

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и лечении хронической почечной недостаточности, а также для оценки функции почечных клубочков. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Мочевина образца, благодаря сопряженным реакциям, описанным ниже, взаимодействует с  NADH, оптическая плотность которого может быть измерена спектрофотометрически 1,2.

Уреаза

Мочевина +  Н2О                           NH4+ + СО2

Глютаматдегидрогеназа

NH4++ NADH+ H++2-оксоглютарат      	    Глютамат + NAD+

НАБОРЫ

|  | КОД 11516 | КОД 11517 | КОД 11541 | КОД 12516 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А.Реагент В. Регент | 1 х 40мл 1 x 10 мл | 1 х160мл 1 x 40 мл | 4 х 100мл 2 x 50 мл | 5х16 2х10 |
| S стандарт | 5 мл | 5 мл | 5 мл | - |

СОСТАВ

А. Реагент. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л,       рН 8.0.

ПОМНИТЕ: H302: Вредно при проглатывании. P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/ терапевту при плохом самочувствии. P330: Прополоскать рот.

В.  Реагент. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л.

ПОМНИТЕ: H302: Вредно при проглатывании. EUH031: При контакте с кислотой выделяет токсичный газ. P301+P312: ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/ терапевту при плохом самочувствии. P330: Прополоскать рот.

S.  Стандарт Глюкоза/Мочевина/Креатинин: Глюкоза 100 мг/дл, мочевина 50 мг/дл, (8.3 ммоль/л, азот мочевины – 23.3 мг/дл), креатинин 2 мг/дл. Первичный водный стандарт.

Дополнительные предупреждения и предостережения см. в паспорте безопасности продукта (SDS). ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения елочной фосфатазы в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты и стандарт стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в плотно закрытом сосуде и предотвращении загрязнения во время использования.

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 1.100 при 340 нм.

Показатели загрязнения:

Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

Перенести содержимое одного флакона с Реагентом B во флакон с Реагентом A. Тщательно перемешать.

Другие объемы рабочего реагента могут быть приготовлены в пропорции 4 мл Реагента А + 1 мл Реагента В.

Стабильность рабочего реактива составляет 2 месяца при 2-8° C.

Код 12516: Реагенты поставляются готовыми к использованию.

Реагент, открытый и установленный в

охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340 нм и термостатируемой измерительной ячейкой с температурным режимом   37° C.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, плазма или моча, полученные с помощью стандартных процедур. Разводить свежую мочу 1/50 дистиллированной водой перед проведением анализа.  Стабильность мочевины в сыворотке или плазме составляет 7 дней при 2-8ºC. Рекомендуется использовать в качестве антикоагулянта гепарин.

Стабильность мочевины в моче составляет 3 дня при комнатной температуре, при предотвращении роста микроорганизмов

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Довести рабочий реагент, образец, стандарт и фотометр до температуры 37ºC.

- Разлить в кювету (примечание 1):

| Рабочий Реагент | 1.5 мл |
| --- | --- |
| Стандарт (S) или Образец | 10 мкл |

- Перемешать и немедленно поместить кювету в измерительную ячейку  фотометра.

- Измерить абсорбцию при 340 нм через 30 секунд (А1) и через 90 секунд (А2).

Расчет

Концентрация мочевины в образце вычисляется по следующей формуле:

Если поставляемый Стандарт мочевины используется для калибровки:

|  | Сыворотка и плазма | Моча |
| --- | --- | --- |
| (А1 – А2) обр (А1 – А2) ст | х 50 = мг/дл мочевины х 23.3 = мг/дл азота х 8.3 = ммоль/л мочевины | х 2500 = мг/дл мочевины х 1165 = мг/дл азота х 415 = ммоль/л мочевины |

(А1 – А2) обр

_______________  х Сст х х Ф-р разведения  = С обр

(А1 – А2) ст

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания, воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ имя | А25 | А15 |
| --- | --- | --- |
|  | UREA-UV | UREA-UV |
| Тип образца | SER / URI | SER / URI |
| Способ измерения Единицы Испытание турбидиметрии | монор. фикс. вр. | монор. фикс. вр. |
|  | мг/дл | мг/дл |
|  | no | no |
| десятичные | 0 | 0 |
| Тип реакции | убывающая | убывающая |
| ПРОЦЕДУРА Считываение |  |  |
|  | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Справочный фильтр | - | - |
| образец | 3 | 3 |
| Vol. R1 | 300 | 300 |
| Vol. R2 | - | - |
| мыть | 1.2 | 1.2 |
| Чтение 1 (цикл) | 4 | 3 |
| Чтение 2 (цикл) | 7 | 5 |
| Реагент 2 (цикл) | - | - |
| Коэффициент просачивания | - / 50 | - / 50 |
| КАЛИБРОВКА И БЕЛОЕ Тип калибровки |  |  |
|  | мультикалибратор | мультикалибратор |
| Количество калибраторов | - | - |
| Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ Предел абс. бланка | 1.100 | 1.100 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 250 / 12500 | 250 / 12500 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | UREA-BUN-UV | UREA-BUN-UV |
| Краткое Наименование | UREA | UREA |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / моча | сыворотка / плазма / моча |
| Способ измерения | биреагентное фикс. вр. | биреагентное фикс. вр. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | убывающая | убывающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 2 | 2 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 20 | 40 |
| Считывание 2 (цикл) | 23 | 45 |
| Фактор предразведения | - / - / 50 | - / - / 50 |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ Предел абс. бланка | 1.100 | 1.100 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 300 / 300 / 15000 | 300 / 300 / 15000 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

Предел чувствительности: 2.5 мг/дл мочевины = 1.16 мг/дл азота = 0.42 ммоль/л мочевины.

Предел линейности: 300 мг/дл мочевины = 140 мг/дл азота = 50 ммоль/л мочевины. Для более высоких значений разведите образец в два раза дистиллированной водой и повторите измерение

Сходимость (внутри серии)

42 мг/дл = 7.0 ммоль/л 		3.3 % 	20

137 мг/дл = 22.7 ммоль/л 		1.9 % 	20

Воспроизводимость (от серии к серии)

Средн. конц-ция  мочевины 	CV 	n

42 мг/дл = 7.0 ммоль/л 		4.3 % 	25

137 мг/дл = 22.7 ммоль/л 		2.8 % 	25

Средн. конц-ция мочевины 	CV 	n

 Чувствительность 1.8 мΔА ▪ дл/мг = 67.6 мΔА  ▪ л/ммоль Достоверность: Результаты, полученные при использовании данных реагентов, не показывают систематической ошибки при сравнении с референсными реагентами (примечание 2). Детали сравнительных экспериментов предоставляются по запросу.

Влияние: Липемия (триглицериды <10 г/л) и билирубин (> 20 мг/дл) не влияют на результаты теста. Гемолиз (гемоглобин 5 г/л) и повышенный аммиак влияет на результаты. Другие вещества или лекарственные средства также могут оказывать влияние на метод4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка и плазма1: 15-39 мг/дл мочевины = 7-18 мг/дл азота = 2.5-6.5 ммоль/л

мочевины. Концентрации в неонатальном периоде ниже, а у взрослых старше 60 лет

выше, чем у взрослых. Также концентрации обычно чуть выше у мужчин, чем у женщин.

Моча1: 26 - 43 г/24 часа мочевины = 12-20 г/24 часа азота = 428 – 714 ммоль/24 часа

мочевины.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Мочевина синтезируется в печени как побочный продукт в реакции деаминирования аминокислот. Ее элиминация в мочу представляет собой главный путь выведения азота.

Повышенные концентрации мочевины в плазме являются следствием высокобелковой диеты, повышенного белкового катаболизма, желудочно-кишечных кровотечений, слабой дегидратации, шока, сердечной недостаточности или лечения глюкокортикоидами (преренальная уремия)3,5.

Пост-ренальная уремия вызвана состояниями, которые затрудняют мочеиспускание: нефролитиаз, опухоли или гипертрофия простаты. Полезность мочевины как индикатора функции почек ограничена вариабельностью ее плазматических концентраций  в результате непочечных факторов 3,5.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ПРИМЕЧАНИЕ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции предоставляются по запросу.

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Talke H and Schubert GE. Enzymatische harnstoffbestimmung in blut und serm im optischen test nach Warburb. Klinische Wochenschrift 1965; 43: 174-175.

- Gutmann I, Bergmeyer HU. Methods of enzymatic Analysis, ed Bergmeyer HU, Academic Press, NY, 1974;  4:1794-1798.

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.