Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови

ОБЩИЙ БЕЛОК (Total Protein)

| КОД 11800 1 х 50 мл | КОД 11500 2 х 250 мл | КОД 11572 1х250 мл | КОД 11553 1х1000 м л | Код 12500 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 15-30° С |  |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации Общего белка Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для измерения концентрации белка (общего) в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты используются как вспомогательное средство при оценке обезвоживания и водной интоксикации, синдромов задержки солей, а также для контроля за развитием множественной миеломы и для контроля за макроглобулинемией Вальденстрёма.   Биуретовый метод.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Белок  пробы реагирует с ионами меди (II) в щелочной среде с образованием цветного комплекса, который может быть измерен спектрофотометрически1.

.НАБОРЫ

|  | КОД 11800 1х50 мл | КОД 11500 2 х 250 мл | КОД 11572 1х250 мл | КОД 11553 1х1000 м л | Код 12500 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.Реагент В.Реагент | 1х50 мл 1х5 мл | 2 х 250 мл 1 х 5 мл | 1х250 мл 1х 5 мл | 1х1000 мл 1х5 мл | 10х50мл 1х5 мл |

КОМПОНЕНТЫ

A. Реагент. Ацетат меди (II) 6 ммоль/л, иодид калия 12 ммоль/л, гидроксид натрия 1,15 моль/л, детергент.

Едкий (С): R34: Вызывает ожоги . S26- S45: В случае контакта с глазами, немедленно промыть большим количеством холодной воды и обратиться за медицинской помощью. При несчастном случае и плохом самочувствии следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

S. Стандарт Белка:  водный раствор альбумин. Концентрация указана на этикетке. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 927 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения общего белка в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 15°C–30°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): хранить при 15-30° C.

Стандарт Белка: При вскрытии флакона - хранить в холодильнике при 2-8° C.

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.150 при 545 нм.

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагент и стандарт поставляются готовыми к использованию

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 545±10 нм. и термостатируемой измерительной ячейкой

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

− Калибратор для биохимических исследований (BioSystems код 18011 или код 18044).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, гепаринизированная плазма, полученные с помощью стандартных процедур. Стабильность составляет 8 дней при 2-8° C.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Разлить в промаркированные пробирки (примечание 1):

|  | Холостая проба | Стандарт | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода Стандарт Белка (S) Образец Реагент (A) | 20 мкл - - 1,0 мл | - 20 мкл - 1,0 мл | - - 20 мкл 1,0 мл |

- Тщательно перемешать и оставить стоять пробирки на 10 минут при комнатной температуре.

- Измерить абсорбцию (А) Стандарта и Образца при 545 нм против Холостой пробы. Окраска раствора стабильна не менее 2 часов.

Расчет

Концентрация белка в образце вычисляется по следующей формуле:

А образца

----------------     х С стандарта = С образца

А  стандарта

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ имя | А25 PROTEIN TOTAL | А15 PROTEIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Тип образца | SER | SER |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единицы | г/л | г/л |
| Испытание турбидиметрии | нет | нет |
| десятичные | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Считываение | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 535 | 535 |
| Справочный фильтр | 670 | 670 |
| образец | 4 | 4 |
| Vol. R1 | 300 | 300 |
| Vol. R2 | - | - |
| мыть | 1.2 | 1.2 |
| Чтение 1 (цикл) | 21 | 14 |
| Чтение 2 (цикл) | - | - |
| Реагент 2 (цикл) | - | - |
| Коэффициент просачивания | - | - |
| КАЛИБРОВКА И БЕЛОЕ |  |  |
| Тип калибровки | мультикалибратор | мультикалибратор |
| Количество калибраторов | - | - |
| Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.150 | 0.150 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 150 | 150 |
| Субстрат потребляется | - | - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ имя | ВА200 PROTEIN TOTAL | ВА400 PROTEIN TOTAL |
| --- | --- | --- |
| Тип образца | SER | SER |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единицы | г/л | г/л |
| Испытание турбидиметрии | нет | нет |
| десятичные | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Считываение | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 560 | 560 |
| Справочный фильтр | 670 | 670 |
| образец | 40 | 0 |
| Vol. R1 | 240 | 240 |
| Vol. R2 | 60 | 60 |
| мыть | 1.2 | 1.2 |
| Чтение 1 (цикл) | 17 | 35 |
| Чтение 2 (цикл) | 34 | 69 |
| Реагент 2 (цикл) | - | - |
| Коэффициент просачивания | - | - |
| КАЛИБРОВКА И БЕЛОЕ |  |  |
| Тип калибровки | мультикалибратор | мультикалибратор |
| Количество калибраторов | - | - |
| Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.8 | 0.8 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 150 | 150 |
| Субстрат потребляется | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 4.6 г/л.

- Предел линейности: 150 г/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри  серии):

Средняя концентрация                    CV             n

| 44 г/л 57 г/л | 1.1% 0.9% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                    CV             n

| 44 г/л 57 г/л | 1.8% 1.9% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 5 мА▪ л/г.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами (прим. 2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Гемоглобин (2.5 г/л), и липемические образцы влияют на результат. Билирубин (20 мг/дл) не влияет не результаты. Некоторые вещества и лекарства могут искажать результаты3.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка, взрослые2:

| Амбулаторные Лежачие | 64-83 г/л 60-78 г/л |
| --- | --- |

У детей концентрации ниже. Концентрация общего белка в плазме от 2 до 4 г/л выше, благодаря присутствию фибриногена, а также некоторых других следовых белков2.

Данные величины даны ориентировочно, каждая лаборатория должна самостоятельно устанавливать диапазоны нормальных значений.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Большинство белков плазмы синтезируются печенью. Главное исключение составляют иммуноглобулины, которые продуцируются плазматическими клетками, найденными в селезенке, лимфатических узлах и костном мозге.

Двумя основными причинами изменений концентрации общего белка являются изменения объема воды в плазме и изменения концентраций одного или нескольких сывороточных белков.

Гипрепротеинемия может быть вызвана дегидратацией (недостаточное потребление воды, рвота, диарея, болезнь Аддисона, диабетический ацидоз) или быть результатом увеличения концентрации специфических белков (иммуноглобулины при хронических инфекциях, множественной миеломе)2,4.

Гипопротеинемия может быть вызвана гемодилюцией (синдромы задержки солей, массивные внутривенные инфузии), замедленным синтезом (острые нарушения питания, хронические заболевания печени, кишечная мальабсорбция), или избыточной потерей белка вследствие хронических болезней почек или острых ожогов2,4.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОКПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- 1. Gornall AG, Bardawill CS, David MM. Determination of serum proteins by means of the Biuret reaction. J Biol Chem 1949; 177: 751-766.

- 2. Tietz NW. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Saunders Co, 1999.

- 3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 1995.

- 4. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.