| КОД 31091 1x20 ml | КОД 31092 1x50 ml | КОД 31093 1x250 ml | КОД 13091 1x20 ml |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации трансферрина. Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |

Реагенты для определения in vitro

биохимических показателей крови

ТРАНСФЕРРИН			 (TRANSFERRIN)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения концентрации трансферрина в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и лечении таких заболеваний, как анемия по причине дефицита железа и гемохроматозРеагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Преципитация трансферрина происходит в присутствии антител против трансферина человека. Рассеяние света комплексами антиген-антитело пропорционально концентрации трансферрина и может быть измерено турбидиметрически1.

НАБОРЫ

|  | КОД 31091 | КОД 31092 | КОД 31093 | КОД 13091 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A Реагент | 1х20 мл | 1х50 мл | 1х250 мл | 1х20 мл |

КОМПОНЕНТЫ

A Реагент А: Имидазоловый буфер 0,1 моль/л, антитела козы против трансферрина человека азид натрия 0,95 г/л, рН 7,5

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения трансферрина человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: Присутствие осадка, помутнение, поглощение чистого реагента свыше 0,300 при 540 нм

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реагент: Реагенты поставляются готовыми к употреблению

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 540±20 нм и термостатируемой измерительной ячейкой.

- НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

- Калибратор белка (BioSystems код 31075). Набор содержит 5 разных уровней концентрации трансферрина и должен использоваться при построении калибровочной кривой. Калибраторы поставляются готовыми к употреблению

ОБРАЗЦЫ

процедуре. В качестве антикоагулянта рекомендуется использовать гепарин или ЭДТА.

Трансферрин сыворотки или плазмы стабилен 7дней при 2 – 8°С.

ПРОЦЕДУРА

- Нагреть Рабочий Реагент и фотометр до 37° C.

- Внести в кювету (примечание 1):

| Реагент (А) Калибратор или образец | 1,0 мл 10 мкл |
| --- | --- |

- Перемешать и немедленно поставить кювету в измерительную ячейку фотометра при температуре 37° C, начните отсчет времени.

- Измерьте абсорбцию образца и калибратора (А2) при 540 нм точно через 5 минут после добавления образца.

РАСЧЕТ

Концентрация трансферрина в образце рассчитывается путем интерполяции поглощения, соответствующего данной концентрации трансферрина, на калибровочную кривую. Используйте бланк, как нулевую концентрацию трансферрина

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | A-25 | A-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста Режим анализа Турбидиметрич. тест Тип образца Единицы Тип реакции Кол-во повторов Десятичные знаки Имя Теста в Отчете | Трансферрин Монореакт. Кон.точка да Сыворотка [ мг/дл ] Возрастающая 1 0 | Трансферрин Монореакт. Кон.точка да Сыворотка [ мг/дл ] Возрастающая 1 0 |
| ПРОЦЕДУРА Фильтры Объемы Время | Считывание Основной Референсный Проба Реактив 1 Реактив 2 Промывание Считывание1 Считывание2 Фак-р Постразв. | Бихромат. 340 670 3 440 0 1,2 300 2 | Бихроматика 340 670 3 440 0 1,2 312 2 |
| 00КАЛИБРОВКА | Тип калибратора Число калибраторов Повтор бланка Повтор калибратора Калибровочная кривая | Мульти 5 3 3 Возрастающая полигональная | Мульти 5 3 3 Возрастающая полигональная |
| ОПЦИИ | Предел абс. бланка Предел кин. бланка Предел линейности | 0,300 - | 0,300 - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | TRANSFERRIN | TRANSFERRIN |
| --- | --- | --- |
| Краткое Наименование | TRF | TRF |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 2 | 2 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 17 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) | 29 | 57 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 5 | 5 |
| Градуировочная характеристика | возрастающая полигональная | возрастающая полигональная |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.300 | 0.300 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | - | - |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рекомендуется использовать Контрольную Сыворотку для белков Уровень I (Код 31211) или Контрольную Сыворотку белков Уровень II (Код 31212) для установления правильности проведения процедуры.

Каждая лаборатория должна установить свою программу контроля качества и процедуры корректировки процессов в случае, если контрольные результаты выходят за допустимые пределы.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены с применением анализатора в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел чувствительности: 4 мкг/л

- Предел чувствительности: 4,8 мг/дл трансферрина

- Интервал исследования (зависит от максимальной концентрации стандарта): 4,8 – 700 мг/дл. При получении значений, превышающих указанные, разведите образец 1/5 дистиллированной водой и повторите исследование

- Сходимость (внутри серии):

| Значение концентрации | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 167 мг/дл | 1,8% | 20 |
| 394 мг/дл | 3,0% | 20 |

- Воспроизводимость (между сериями):

| Значение концентрации | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 167 мг/дл | 3,6% | 25 |
| 394 мг/дл | 2,4% | 25 |

- Чувствительность: 2,0 мА х дл/мг при 360 мг/дл

- Достоверность: результаты, полученные с данными реагентами не выявляют систематическую ошибку при сравнении с референсными реагентами. Подробности экспериментального сравнения предоставляются по запросу

- Эффект зоны: ложно отрицательные результаты могут быть получены при концентрации трансферрина в пробе свыше 3000 мг/дл

- Факторы, влияющие на результат: Гемоглобин (10 г/л), билирубин (20 мг/дл), ревматоидный фактор (300 IU/мл) и липемия (триглицериды 30 г/л) не влияют на результат.  Другие лекарственные и химические вещества могут искажать результаты4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка, взрослые3: 200 – 360 мг/дл

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

В норме железо транспортируется путем специфического связывания ионов Fe3+ трансферрина с белками плазмы. Специфическое насыщение железом регулируется согласно индивидуальным потребностям различных клеток. Низкие 	уровни 	трансферрина 	определяются 	при 	инфекционных заболеваниях, злокачественных опухолях, нефротическом синдроме и циррозе 3,5. клиническая диагностика не должна основываться только на результатах единичного теста, она должна включать в себя лабораторные и клинические данные 3,5.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Тщательно перемешайте флакон с Реагентом В перед употреблением.

- калибровочная кривая линейна до 300 мкг/л на некоторых инструментах. В этом случае калибровка может быть представлена по одной точке (приблизительно 125 мкг/л)

Эти реагенты могут использоваться в различных автоматических анализаторах. Инструкции ко многим анализаторам предоставляются по запросу

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Kreutzer HJ. An immunological turbidimetric method for serum transferrin determination. J Clin Chem Clin Biochem 1976; 14: 401-6

- Price CP, Spencer K and Whicher J. Light-scattering immunoassay of specific proteins: a review. Ann Clin Biochem 1983; 20: 1-14.

- Dati F et al. Consensus of a group of professional societies and diagnostic companies on guidelines for interim reference range for 14 proteins in serum based on the standarization against the IFCC/CAP reference material (CRM 470). Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996; 34: 517-520.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.