| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови код 11584 1х50 мл | код 11520 1х200 мл | код 12520 5х50 мл |
| --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации гамма- глутамилтрансферазы . Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |

ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСФЕРАЗА (γ-ГT)

(γ -Glutamiltransferase (γ-ГT)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения активности гамма-глутамилтрансферазы (γ-ГT) в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и мониторинге заболеваний печени и желчевыводящих путей и алкоголизма. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Гамма-глутамилтрансфераза катализирует перенос γ -глутамиловой группы γ-глутамил-3-карбокси-4-нитроанилида к глицилглицину, при этом образуется 3-карбокси-4-нитроанилин. Активность  фермента определяется по скорости  образования 3-карбокси-4-нитроанилина 1, 2.

γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид + Глицилглицин

γ -ГT

γ-Глютамил-глицинглицил+3-карбокси-4-нитроанилин

.НАБОРЫ

|  | КОД 11584 | КОД 11520 | КОД 12520 |
| --- | --- | --- | --- |
| .Реагент В. Регент | 1 х 40мл 1 x 10 мл | 1 х160мл 1 x 40 мл | 54х0 5х10 |

КОМПОНЕНТЫ

А.	Реагент: Глицилглицин 206,25 ммоль/л, гидрохлорид натрия 130 ммоль/л, рН 7,9.

Вызывает раздражение (Xi): R36/38: Избегать контакта с кожей и глазами.S26: В случае контакта с глазами немедленно промыть большим количеством воды и обратиться за медицинской помощью. S37/39: Пользуйтесь перчатками и защитными очками/маской.

В.	Реагент: γ-Глютамил-3-карбокси-4-нитроанилид 32,5 ммоль/л.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения Гамма-глутамилтрансферзаы в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 1,000 при 410 нм или выше 1.450 при 405 нм.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

Рабочий реагент. Перенести содержимое одного флакона с реагентом В во флакон с реагентом А. Тщательно перемешать. Другие объемы рабочего реагента можно приготовить следующим образом: 4 мл реагента А + 1 мл Реагента В. Стабильность реактива составляет 2 месяца при 2-8° С.

Код 12520: Реагенты поставляются готовыми к использованию. Реагент, открытый и установленный в

охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 405-410 нм и термостатируемой измерительной ячейкой с температурным режимом   25, 30 или 37° C.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, полученная с помощью стандартных процедур.

γ -Глутамилтрансфераза стабильна в сыворотке, плазме или моче в течении 5 дней при 2-8° С

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Нагреть рабочий реагент  и фотометр  до температуры реакции.

- Внести в кювету: (прим. 2)

| Рабочий Реагент Образец | 1,0 мл 100 мкл |
| --- | --- |

- Перемешать  и поместить кювету в фотометр.

- Измерить абсорбцию с интервалом в 1 минуту в течение 3 минут

- Рассчитать разницу между последовательными измерениями абсорбции, и вычислить  среднюю  разницу абсорбции в минуту  (Δ А/мин).

Расчет

Концентрация ГГТ в образце вычисляется по следующей формуле:

Vtх106

Δ А/мин х ------------   = Ед /л

εхlхVs

Коэффициент молярной абсорбции (ε)  3-карбокси-4-нитроанилина при 410 нм составляет 7908 и при 405 нм  составляет 9900, оптический путь (l) составляет 1 см, общий реакционный объем (Vt) равен 1.1, объем  образца (Vs) равен 0.1, и 1Ед/л равен 16.67 нкат/л. Для расчета активности фермента используйте следующие факторы:

| В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.» | 405 нм | 410 нм |
| --- | --- | --- |
| Δ А/мин | х1111 =Ед/л х18520= нкат/л | х1391 =Ед/л х23188= нкат/л |

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | ГГТ | ГГТ |
|  | Способ измерения | Кинетика монореагент | Кинетика монореагент |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | Ед/л | Ед/л |
|  | Тип реакции | Возрастающ | Возрастающ |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | монохром | монохром |
|  | Объем пробы | 30 | 30 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 405 | 405 |
|  | Вторичная длина волны | - | - |
|  | Считывание 1 | 60 сек | 72 сек |
|  | Считывание 2 | 195 сек | 216 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0,200 | 0,200 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 1300 | 1300 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
|  | GAMMA-GT | GAMMA-GT |
| Краткое Наименование | GGT | GGT |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения Единица Десятичные знаки Тип реакции | биреаг. кин. | биреаг. кин. |
|  | Ед/л | Ед/л |
|  | 0 | 0 |
|  | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Тип прочтения |  |  |
|  | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 405 | 405 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 20 | 20 |
| Об. R1 | 160 | 160 |
| Об. R2 | 40 | 40 |
| Считывание 1 (цикл) | 22 | 43 |
| Считывание 2 (цикл) | 29 | 57 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ Тип холостого реагента |  |  |
|  | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов Градуировочная характеристика | 1 | 1 |
|  | - | - |
| ОПЦИ Предел абс. бланка |  |  |
|  | 1.450 | 1.450 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 600 | 600 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 1.6 Ед/л=27 нкат/л.

- Предел линейности: 300 Ед/л = 5000 нкат/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой 1/2 и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                    CV             n

| 31 Ед/л=517 нкат/л 99 Ед/л=1650 нкат/л | 1.6% 0.5% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                      CV             n

| 31 Ед/л=517 нкат/л 99 Ед/л=1650 нкат/л | 4.8 % 1.4 % | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 0.719 Δ мА▪ л/Ед▪мин= 0.043 Δ мА▪ л/мккат ▪мин.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-    Интерференция: Гемоглобин (>5 г/л),  билирубин (>10 г/л) и липемия  (триглицериды >4 г/л) могут влиять на результаты. Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат3.

.Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

| Температура реакции | Мужчины |  | Женщины |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед/л | нкат/л | Ед/л | нкат/л |
| 25° С | До 22 | До 368 | До 15 | До 251 |
| 30° С | До 35 | До 585 | До 24 | До 401 |
| 37° С | До 55 | До 920 | До 38 | До 636 |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Гамма-глутамилтрансфераза в наивысшей концентрации найдена в печени, почечных канальцах и кишечнике, хотя она также присутствует в других тканях, таких как поджелудочная железа, простата, слюнные железы, семенные пузырьки, мозг и сердце.

Активность фермента повышается при любой и всех формах заболеваний печени, показывая наивысшие величины в случаях внутри или посгепатической закупорке желчных протоков. Значительное повышение также наблюдается при метастатической неоплазме печени. При панкреатите и некоторых опухолях поджелудочной железы, ферментативная активность может быть умеренно повышена 5,6.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- IFCC Primary reference Procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37ºC. Part 6. Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of -Glutamyltransferase. Clin Chem Lab Med  2002; 40:734-738.

- IFCC reference procedures for measurement of catalytic concentrations of enzymes: corrigendum, notes and useful advice. Clin Chem Lab Med  2010; 48: 615-621.

- Beleta J, Gella FJ. Método recomendado para la determinación en rutina de la concentración catalítica de la -glutamiltransferasa en suero sanguíneo humano. Quim Clin 1990; 9:58-61.

Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.