Реагенты для определения in vitro  биохимических показателей крови

ХОЛЕСТЕРИН (Cholesterol)

| Код 11805 1х50 мл | Код 11505 1 х 200 мл | Код 11506 1 х 500 мл | Код 11539 1 х 1000 мл | Код 12505 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации холестерина Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения концентрации холестерина в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при определении риска клинических проявлений атеросклероза. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Свободный и этерифицированный холестерин образца образует в результате сопряженных реакций, описанных ниже, цветной комплекс, который может быть измерен спектрофотометрически1,2.

холинэстераза

Эфиры холестерина+Н2О------>Холестерин+Жирные кислоты

Холиноксидаза

Холестерин + ЅО2 + Н2О--------------> Холестенон + Н2О2

пероксидаза

2 Н2О2+4-Аминоантипирин+Фенол------->Хинонимин + 4 Н2О

НАБОРЫ

|  | КОД 11805 | КОД 11505 | КОД 11506 | КОД 11539 | КОД 12505 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Реагент S. Стандарт | 1х50мл 1х3 мл | 1х200 мл 1 х 3 мл | 1 х 500 мл 1 х 3 мл | 1х 1000мл 1 х 3 мл | 10х50мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент. PIPES буфер 35 ммоль/л, холат натрия 0,5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0,2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0,1 Ед/мл, пероксидаза > 0,8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,5 ммоль/л, рН 7,0.

S. Стандарт Холестерина.  Холестерин 200 мг/дл (5.18 ммоль/л). Первичный водный стандарт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения холестерина в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и  показали отрицательный результат на  HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 2 – 8ºС

Стандарт Холестерина: Вскрытый флакон хранить при 2-8° C

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция свыше 0,200 при 500 нм.

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты и стандарт поставляются готовыми к использованию.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 500 нм (480 – 520 нм).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или плазма, полученные с помощью стандартных процедур.

Стабильность составляет 7 дней при 2-8° C. Гепарин, ЭДТА, оксалат и флюорид могут использоваться в качестве антикоагулянтов.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Нагреть рабочий реагент до комнатной температуры.

- Разлить в промаркированные пробирки (примечание 1):

| Тщательно перемешать и инкубировать 10 минут при комнатной температуре (16-25° С) или 5 минут при 37° C (примечание 2). | Холостая проба | Стандарт | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Холестерина (S) Образец Реагент (А) | - - 1,0 мл | 10 мкл - 1,0 мл | - 10 мкл 1,0 мл |

- Измерить абсорбцию  (А) Стандарта и Образца при 500 нм против Холостой пробы. Окраска раствора стабильна не менее 2 часов.

РАСЧЕТ

Концентрация холестерина в образце вычисляется по следующей формуле:

А образца

------------------ х Сстандарта = Собразца

А  стандарта

Если для калибровки используется поставляемый стандарт холестерина (прим.2):

| А проба -------------- А стандарт | х 200 = мг/дл холестерина х 5,18 = ммоль/л холестерина |
| --- | --- |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ имя | А25 CHOLESTEROL | А15 CHOLESTEROL |
| --- | --- | --- |
| Тип образца | SER | SER |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единицы | мг/дл | мг/дл |
| Испытание турбидиметрии | нет | нет |
| десятичные | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Считываение | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Справочный фильтр | 670 | 670 |
| образец | 3 | 3 |
| Vol. R1 | 300 | 300 |
| Vol. R2 | - | - |
| мыть | 1.2 | 1.2 |
| Чтение 1 (цикл) | 21 | 14 |
| Чтение 2 (цикл) | - | - |
| Реагент 2 (цикл) | - | - |
| Коэффициент просачивания | - | - |
| КАЛИБРОВКА И БЕЛОЕ |  |  |
| Тип калибровки | мультикалибратор | мультикалибратор |
| Количество калибраторов | - | - |
| Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.200 | 0.200 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1000 | 1000 |
| Субстрат потребляется | - | - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | CHOLESTEROL | CHOLESTEROL |
| Краткое Наименование | CHOL | CHOL |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Контрольный фильтр | 670 | 670 |
| Проба | 3 | 3 |
| Об. R1 | 300 | 300 |
| Об. R2 | - | - |
| Считывание 1 (цикл) | 18 | 36 |
| Считывание 2 (цикл) | - | - |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.200 | 0.200 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1000 | 1000 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел обнаружения: 0,3 мг/дл = 0,008 ммоль/л

- Предел линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Для более высоких значений разведите образец в два раза   дистиллированной водой и повторите измерение

- Сходимость (внутри серии)

Средняя концентрация       CV             n

| 121 мг/дл=3.13 ммоль/л 257 мг/дл=6.66 ммоль/л | 1.1% 0.9% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

- Воспроизводимость (между сериями)

Средняя концентрация       CV             n

| 121 мг/дл=3.13 ммоль/л 257 мг/дл=6.66 ммоль/л | 1.9% 1.0% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

- Чувствительность 1,75 мА х дл/мг = 67,6 мА х л/ммоль

- Достоверность: Результаты, полученные при использовании данных реагентов, не показывают систематической ошибки при сравнении с референсными реагентами (примечание 2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

- Влияние: Гемоглобин (> 5 г/л) и билирубин (> 10 мг/дл) могут влиять на результаты теста. Липемия не влияет на результаты. Другие вещества или лекарственные средства также могут оказывать влияние на метод4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Следующие пограничные значения были установлены Национальной Образовательной Программой по Холестерину (США) и были приняты во многих других странах для оценки риска заболевания коронарной артерии5.

| До 200 мг/дл = 5.2 ммоль/л | Допустимые |
| --- | --- |
| 200 - 239 мг/дл = 5.2 - 6.21 ммоль/л | Пограничные |
| > 240 мг/дл = > 6.24 ммоль/л | Высокие |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Холестерин – стероид с высокой молекулярной массой  и циклопентанофенантреновым скелетом. Холестерин пищи частично абсорбируется, также холестерин синтезируется печенью и другими тканями. Холестерин транспортируется в плазму липопротеинами. Холестерин экскретируетя неизмененным в желчь или после трансформации в желчные кислоты.

Повышенные значения общего холестерина связаны с постепенно возрастающим риском  атеросклероза и заболеваниями коронарных артериий 1,2.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

.ПРИМЕЧАНИЯ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции предъявляются по запросу.

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

2.	Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

3.	Allain CC, Poon LS, Chan CSG, Richmond W and Fu PC. Enzymatic determination of total serum cholesterol. Clin Chem 1974; 20: 470-475.

4.	Meiattini F, Prencipe L, Bardelli F, Giannini G and Tarli P. The 4-hydroxybenzoate/4aminophenazone chromogenic system used in the enzymic determination of serum cholesterol. Clin Chem 1978; 24: 2161-2165.

5.	National Cholesterol Educarion Program Expert Panel. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III). NIH Publication. Bethesda: National Heart, Lung, and Blood Institute; 2001.

6.	Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000..