| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови Код 11509 4 х 50 мл | Код 12509 5 х 50 мл |
| --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |
| Реагенты для измерения концентрации железа Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |

ЖЕЛЕЗО Феррозин

(IRON Ferrozine)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и лечении таких заболеваний, как анемия по причине дефицита железа и гемохроматоз. Метод с феррозином.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Трансферрин-связанные ионы железа в образце освобождаются гуанидином и восстанавливаются с гидроксиламином. Ионы железа вступают в реакцию с феррозином, образуя окрашенный комплекс, который можно измерить спектрофотометрически1, 2, 3.

.НАБОРЫ

|  | Код 11509 | Код 12509 |
| --- | --- | --- |
| Реагент А Реагент В S стандарт железа | 4 х 40 мл 4 х 10 мл 1х5 мл | 5 х 40 мл 5 х 10 мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А   Реагент. 4х40 мл. Хлорид гуанидина 1,0 моль/л, гидроксиламин 0,3 моль/л, ацетатный     буфер 0,4 моль/л, рН 4,0 .

В   Реагент. 4х10 мл. Феррозин 8 ммоль/л

S   Стандарт Железа. 1х5 мл. Водный стандарт. Концентрация указана на этикетке. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 937 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения железа в сыворотке или моче человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.050 при 560 нм.

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Стандарт (S) поставляется готовым к использованию.

Рабочий реактив: Перенести содержимое одного пузырька Реагента В в пузырек Реагента А. Тщательно перемешать. Другой объем Рабочего реагента может быть приготовлен следующим образом: 1 мл Реагента В +  4 мл Реагента А.

Стабильность в течение 6 месяцев при 2-8° С.

Другие объемы рабочего реагента могут быть приготовлены в пропорции 4 мл Реагента А + 1 мл Реагента В.

Код 12509 – реагенты готовы к использованию

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 560±20 нм и термостатируемой измерительной ячейкой

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

− Калибратор для биохимических исследований (BioSystems код 18011 или код 18044).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или гепаринизированная плазма, полученная с помощью стандартных процедур. Стабильность 7 дней при 2-8 ° С.

- Довести реагент до комнатной температуры.

- Внести реактивы в подписанные пробирки (прим. 1, 2)

|  | Реагент Бланк | Образец Бланк | Образец | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода Образец Стандарт железа (S) Реагент А Рабочий Реагент | 200 мкл - - - 1,0 мл | - 200 мкл - 1,0 мл - | - 200 мкл - - 1,0 мл | - - 200 мкл - 1,0 мл |

- Тщательно перемешать, оставить стоять в течение 5 минут при комнатной температуре.

- Измерить абсорбцию (А) Образца Бланка при 560 нм против дистиллированной воды.

- Измерить абсорбцию (А) Образца и Стандарта при 560 нм против Бланка Реагента.

Расчет

Концентрация железа в образце вычисляется по следующей формуле:

А обр  –  А бланк образца

----------------------------------   х  С ст = С образца

А ст

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

А25	          А15

| ОБЩИЕ | Название | ЖЕЛЕЗО ФЕРРОЗИН | ЖЕЛЕЗО ФЕРРОЗИН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ измерения | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
|  | Тип пробы | SER | SER |
|  | Единицы | мкг/дл | мкг/дл |
|  | Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
|  | Десятичные знаки | 1 | 1 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Название теста в отчете для пациента | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Считываение | монохр. | монохр. |
| Объемы | Проба | 40 | 40 |
|  | Реагент 1 | 240 | 240 |
|  | Реагент 2 | 60 | 60 |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Фактор предразведения | - | - |
|  | Фактор постразведения | 1.4 | 1.4 |
| Фильтры | Основной | 560 | 560 |
|  | Референсый | - | - |
| Время | Считывание 1 | 60 s | 72 s |
|  | Считывание 2 | 375 s | 408 s |
|  | Реагент 2 | 75 s | 96 s |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мультикалибратор | мультикалибратор |
|  | Повтор калибратора | 3 | 3 |
|  | Повтор бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИ | Предел абс. бланка | 0.080 | 0.080 |
|  | Предел бланка кинетики | - | - |
|  | Предел линейности | 1000 | 1000 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | IRON FERROZINE | IRON FERROZINE |
| Краткое Наименование | IRON FER | IRON FER |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
| Единица | мкг/дл | мкг/дл |
| Десятичные знаки | 1 | 1 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 560 | 560 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 40 | 40 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 17 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) | 34 | 69 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0,080 | 0,080 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1000 | 1000 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел обнаружения: 4 мкг/дл = 0,71 мкмоль/л железа.

- Предел линейности: 1000 мкг/дл = 179  мкмоль/л железа. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                        CV             n

| 103 мкг/дл=18.4 мкмоль/л 305 мкг/дл=54.6 мкмоль/л | 2.2% 0.7% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (от серии к серии):

Средняя концентрация                   CV             n

| 103 мкг/дл=18.4 мкмоль/л 305 мкг/дл=54.6 мкмоль/л | 2.4% 1.7% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 88 мА▪ дл/мкг= 4.86 мА▪ л/мкмоль

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами3. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Билирубин не влияет на результаты. Не используйте гемолизированные и липемические сыворотки.  Некоторые вещества и лекарства могут влиять на результат4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка и плазма4

Мужчины: 65-175 мкг/дл = 11.6-31.3 мкмоль/л

Женщины: 50-170 мкг/дл = 9.0-30.4 мкмоль/л

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Железо распределено между рядом различных органов и тканей тела: гемоглобином, миоглобином, тканями (главным образом, печенью, селезенкой и костным мозгом). Только 0.1% общего количества железа присутствует в плазме.

На концентрацию сывороточного железа влияет множество физиологических и патологических состояний. Изменение концентрации изо дня в день у здоровых людей может быть значительным.

Дефицит железа или его избыток являются главными нарушениями метаболизма железа. Однако, измененный метаболизм железа также связан с рядом других заболеваний.

Концентрации железа в сыворотке увеличены при гемохроматозе, остром отравлении железом, активном циррозе или остром гепатите и как следствие увеличения уровней трансферрина 3, 5.

Концентрации железа в сыворотке уменьшены у многих, но не у всех пациентов с железодефицитной анемией и хроническими воспалительными заболеваниями. Измерение железа в сыворотке не следует использовать как тест для идентификации дефицита железа 1,2.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа. ПРИМЕЧАНИЯ

# Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах.

# Взаимодействие стекла с железом может влиять на реакцию.  Использовать подкисленную воду для мытья стеклянной посуды или пластиковые пробирки.

# Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044)

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОКПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- Stookey LL. Ferrozine-A new spectrophotometric reagent for iron. Anal Chem 1970; 42: 77981.

- Itano M. Serum Iron Survey. Am J Clin Pathol 1978; 70: 516-522.

- Artiss JD, Vinogradov S, Zak B. Spectrophotometric study of several sensitive reagents for serum iron. Clin Biochem 1981; 14: 311-315.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000