Реагенты для определения in

| vitro биохимических показателей крови КОД 11585 1 х 80 мл | КОД 12585 4 х 20 мл |
| --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |
| Реагенты для измерения концентрации LDL-Холестерина Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |

LDL-ХОЛЕСТЕРИН прямой

(LDL-Cholesterol direct)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения концентрации холестерина низкой плотности ЛПНП (LDL) в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при определении риска клинических проявлений атеросклероза. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Специфический детергент растворяет холестерин из липопротеидов высокой плотности (HDL), липопротеидов очень низкой плотности (VLDL) и хиломикронов. Эфиры холестерина расщепляются холестеролэстеразой и холестеролоксидазой с образованием неокрашенных продуктов реакции. Второй детергент, присутствующий в реагенте В, переводит холестерин образца из липопротеидов низкой плотности (LDL) в растворимую форму. В последовательности реакций, приведенных ниже, Холестерин измеряют спектрофотометрически1.

Хол.эстераза

Эфиры холестерина+Н2О             Холестерин+жирные кислоты

Хол.оксидаза

Холестерин +1/2 Н2О+ Н2О            Холестенон + Н2О2

Пероксидаза

2Н2О2+4-Аминоантипирин+DSBmT           Хинонимин+4 Н2О

.НАБОРЫ

| КОМПОНЕНТЫ | КОД 11585 1 х 80 мл | КОД 12585 4 х 20 мл |
| --- | --- | --- |
| Реагенты | 1х20+1х60 | 3х20+1х20 мл |
| Стандарт(калибратор HDL/LDL) | 1 мл | - |

А.	Реагент.	 1 х 60 мл. MES буфер > 30 ммоль/л, холестеролэстераза < 1,5 Ед/мл, холестеролоксидаза < 1,5 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л, аскорбат оксидаза < 3,0 кЕд/л, пероксидаза > 1 Ед/мл детергент, рН 6,3.

В.	 Реагент.	1 х 20 мл. MES буфер > 30 ммоль/л, N’N’-би(4-сульфобутил)-m-толуидин (SBmT) >1 ммоль/л, детергент рН 6,3

S.	HDL/LDL калибратор.	Сыворотка человека. Концентрация указана на этикетке флакона.

Компоненты человеческого происхождения проверены на присутствие антител к ВИЧ и НВS , результаты отрицательные. Однако, при работе следует соблюдать меры  предосторожности.

Концентрация указана на этикетке ампулы. Pазвести с 1.0 мл дистиллированной воды. Раствор стабилен в течение 1 недели при температуре 2-8ºC или его можно разделить на аликвоты и хранить замороженным в течение 2 месяцев при температуре -18ºC.

Значение концентрации определяется по методу измерения, сертифицированному CDC (Centers for Disease Control and Prevention).

Все компоненты человеческого происхождения показали отрицательный результат при тестировании на антитела к вирусу гепатита С и на антитела к ВИЧ. Тем не менее, с ними следует обращаться как с потенциально инфицированными.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения LDL-Холестерина в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты и калибратор: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

еагенты поставляются готовыми к использованию. Реагент, открытый и установленный в охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

HDL/LDL калибратор развести в 1 мл дистиллированной воды. Стабильно 1 неделю при 2-8° C или 2 месяца при -18° C при замораживании на аликвоты.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

# Анализатор, спектрофотометр или  фотометр с  фильтром для основной длины волны 600±20 нм и дополнительной длиной волны 700±20 нм  НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

Калибратор для биохимических тестов на основе сыворотки человека (BioSystems, код 18044) или калибратор холестерина HDL/LDL (BioSystems, код 11693).

S. Калибратор холестерина HDL/LDL (код 11693). Сыворотка человека. Концентрация указана на этикетке. Восстановить добавлением 1,00 мл дистиллированной воды. Стабилен 1 неделю при 2–8°C; можно разделить на аликвоты и хранить замороженным в течение 2 месяцев при температуре –18°C. Значение концентрации имеет метрологическую прослеживаемость до методики измерения стандартных веществ в центрах по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Человеческая сыворотка с установленным отсутствием антител к ВИЧ и к вирусу гепатита С, а также к поверхностному антигену вируса гепатита В. Тем не менее, использовать с мерами предосторожности как потенциальный источник инфекции.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или плазма, полученные с помощью стандартных процедур. Стабильность HDL-холестерина в сыворотке или плазме составляет 7 дней при 2-8° C. ЭДТА, литий- или натрий-гепарин могут применяться в качестве антикоагулянтов.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Нагреть реагенты и фотометр до температуры 37°С.

- Налить в кювету (примечание 1):

| Тщательно перемешать поместить кювету в фотометр и начать отсчет времени. Через 5 минут считать абсорбцию (А1) при 600/700 нм против дистиллированной воды. Реагент А Сыворотка/Калибратор | 750 мкл 7 мкл |
| --- | --- |

- Налить в кювету:

| Измерить абсорбцию (А2) через 5 минут при 600/700 нм. Реагент В | 250 мкл |
| --- | --- |

Расчет

Используйте для вычисления следующую формулу:

(А2 – А1)	образца

-----------------------  х С калибратора  = С образца

(А2 – А1)	калибратора

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | LDL Хол. | LDL Хол. |
|  | Способ измерения | Биреагентая дифференц. | Биреагентая дифференц. |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | ммоль/л | ммоль/л |
|  | Тип реакции | возрастающ. | возрастающ. |
|  | Кол-во знаков после запятой | 2 | 2 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | Монохром. | Монохром. |
|  | Объем пробы | 3 | 3 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | 100 | 100 |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 535 | 535 |
|  | Вторичная длина волны |  |  |
|  | Считывание 1 | 285 сек | 288сек |
|  | Считывание 2 | 600 сек | 480 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | 300 сек | 312 сек |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0.100 | 0.100 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 25,6 | 25,6 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
|  | CHOL LDL DIRECT | CHOL LDL DIRECT |
| Краткое Наименование Тип пробы Способ измерения | LDL DIR | LDL DIR |
|  | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
|  | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Тип прочтения |  |  |
|  | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 535 | 535 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 3 | 3 |
| Об. R1 | 300 | 300 |
| Об. R2 | 100 | 100 |
| Считывание 1 (цикл) | 17 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) Фактор предразведения | 35 | 70 |
|  | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ Тип холостого реагента |  |  |
|  | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИИ Предел абс. бланка |  |  |
|  | 0.100 | 0.100 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 990 | 990 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18040, 18042) и уровень II (код 18041, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 0,28 мг/дл = 0.007 ммоль/л.

- Предел линейности: 990 мг/дл = 25,6 ммоль/л.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                   CV             n

| 146 мг/дл=3,78 ммоль/л 210 мг/дл=5,43 ммоль/л | 0,7% 0,6% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                 CV             n

| 146 мг/дл=3,78 ммоль/л 210 мг/дл=5,43 ммоль/л | 2,0 % 1,7 % | 40 40 |
| --- | --- | --- |

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

- Интерференция: Липемия (триглицериды 12,9 г/л), гемоглобин (5 г/л) и билирубин (20 мг/дл) не влияют на результаты. Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат3.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Национальная Программа США по Мониторингу Холестерина, принятая во многих странах,  предлагает следующие значения оценки риска развития коронарных заболеваний2.

| До 100 мг/дл=2,59 ммоль/л 100-129 мг/дл=2,59-3,34 ммоль/л 130-159 мг/дл=3,37-4,12 ммоль/л 160-189 мг/дл=4,14-4,90 ммоль/л >190 мг/дл=4,92 ммоль/л | Оптимальные значения Приемлемые значения Граничные значения Высокие значения Очень высокие значения |
| --- | --- |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Липопротеины низкой плотности (LDL) являются основными липопротеинами, участвующими в транспорте холестерина из печени к тканям.

Повышение уровня LDL холестерина плазмы напрямую связано с риском развития атеросклеротических заболеваний, инфаркта миокарда и цереброваскулярных нарушений1,2.

Повышение уровня LDL холестерина находится в тесной связи вызывают такие серьезные заболевания, как нефроз, диабет, ожирение, а также употребление наркотиков и курение1,2. Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- Nauck M, Warnick GR, Rifai N. Methods for measurement of LDL-cholesterol: a critical assessment of direct measurement by homogeneous assays versus calculation. Clin Chem 2002; 48: 236-54.

- National Cholesterol Educarion Program Expert Panel. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (ATP III). NIH Publication. Bethesda: National Heart, Lung, and Blood Institute; 2001.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.