| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови код 11556 10х15 мл | код 11790 1х50 мл | код 11791 4х50 мл | код 12524 3х15 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации креатинкиназы . Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |  |

КРЕАТИНКИНАЗА (СК)

(CREATINE KINASE (CK)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения активности креатинкиназы (CК) в сыворотке или плазме крови человека.   Полученные результаты будут полезны при диагностике и контроле протекания острого инфаркта миокарда и различных заболеваний мышц.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Креатинкиназа (СК) катализирует фосфорилирование  ADP  в присутствии креатинфосфата, образуя  ATP и креатина. Активность фермента определяется по скорости образования NADРH, оптическую плотность которого измеряют  при 340 нм, в ряде реакций с участием гексокиназы (НК) и глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа (G6P-DH).

CK

Креатинфосфат + ADP  --------->    Креатин + ATP

HK

ATP + Глюкоза	------->ADP + Глюкоза-6-фосфат

G6P-DH

Глюкоза-6-фосфат+NADP+--------->6-Фосфоглюконат + +NADРH + H+

.НАБОРЫ

| КОМПОНЕНТЫ | код 11556 10х15 мл | код 11790 1х50 мл | код 11791 4х50 мл | код 12524 3х15 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5х12+5х3 | 1х10+1х40 | 4х10+4х40 | 3х12+1х10 |

А. Реагент: Имидазол 125 ммоль/л, ЭДТА 2 ммоль/л, ацетат магния 12.5 ммоль/л, D-глюкоза 25 ммоль/л, N-ацетилцистеин 25 ммоль/л, гексокиназа 6000 Ед/л, NADP 2,4 ммоль/л, рН 6,7.

Реагент В: Креатинфосфат 250 ммоль/л, ADP 15 ммоль/л, АМР 25 ммоль/л,  P1P5-ди (аденозин-5’-) пентафосфат 102 мкмоль/л, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа  8000 Ед/л.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения креатинкиназы в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.300 при 340 нм.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

Рабочий реагент. Перенести содержимое одного флакона с реагентом В во флакон с реагентом А. Тщательно перемешать. Другие объемы рабочего реагента можно приготовить следующим образом: 4 мл реагента А + 1 мл Реагента В. Стабильность реактива составляет 15 дней при 2-8° С при хранении в защищенном от света месте

Код 12556: Реагенты поставляются готовыми к использованию. Реагент, открытый и установленный в

охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340 нм и термостатируемой измерительной ячейкой с температурным режимом   25, 30 или 37° C.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка и плазма, собранная стандартными методами. Креатинкиназа в сыворотке и плазме крови стабильна в течение 7 дней при 2-8°C. Гепарин или ЭДТА следует использовать в качестве антикоагулянта

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Довести Рабочий Реагент  и оборудование до температуры реакции.

- Налить в кювету (примечание 1):

| Образец Рабочий Реагент | 50 мкл 1.0 мл |
| --- | --- |

- Перемешать и  немедленно перенести кювету в  измерительную ячейку фотометра. Начать отсчет времени.

- Через 3 минуты измерить абсорбцию  и затем  измерять абсорбцию в течение 3 минут с интервалом в 1 минуту

- Рассчитать разницу между  последовательными  показателями абсорбции и вычислить среднюю Δ абсорбции за минуту  ( Δ А/мин).

Расчет

Концентрация СК в образце вычисляется по следующей формуле:

Vtх106

Δ А/мин х ------------      = Ед/л

εхlхVs

Коэффициент молярной абсорбции (ε)  NADPH при 340 нм  составляет 6300, оптический путь (l) составляет 1 см, общий реакционный объем (Vt) равен 1.05, объем  образца (Vs) равен 0.05, и 1Ед/л равен 16.67 нкат/л. Для расчета активности фермента используйте следующие факторы:

| Δ А/мин | х 3333= Ед/л х 55561 = нКат/л |
| --- | --- |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| Темп. |  | Мужчины3 |  |  | Женщины3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| реакции | Ед/л | нКат/л |  | Ед/л | нКат/л |  |
| 25ºC | 10-65 |  | 167-1084 | 7-55 |  | 117-917 |
| 30ºC | 15-105 |  | 250-1750 | 10-80 |  | 167-1334 |
| 37ºC | 38-174 |  | 633-2900 | 26-140 |  | 433-2334 |

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | ск | ск |
|  | Способ измерения | Кинетика монореагент | Кинетика монореагент |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | Ед/л | Ед/л |
|  | Тип реакции | нарастающ | нарастающ |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | монохром | монохром |
|  | Объем пробы | 15 | 15 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 340 | 340 |
|  | Вторичная длина волны | - | - |
|  | Считывание 1 | 180 сек | 192 сек |
|  | Считывание 2 | 360 сек | 360 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 3 | 3 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0,300 | 0,300 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 1300 | 1300 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | ВА200 CK | ВА400 CK |
| --- | --- | --- |
| Краткое Наименование | CK | CK |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреаг. кин. | биреаг. кин. |
| Единица | ЕД/Л | ЕД/Л |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 15 | 15 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 26 | 53 |
| Считывание 2 (цикл) | 35 | 70 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.300 | 0.300 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1300 | 1300 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел чувствительности: 9.2 Ед/л=153 нкат/л.

- Предел линейности: 1300 Ед/л = 21671  нкат/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                       CV             n

| 175 Ед/л=2917 нкат/л 567 Ед/л=9452 нкат/л | 1.8% 0.7% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                      CV             n

| 175 Ед/л=2917 нкат/л 567 Ед/л=9452 нкат/л | 1.3 % 1.1 % | 25 25 |
| --- | --- | --- |

- Чувствительность: 0.3 Δ мА▪ л/Ед▪мин= 5 Δ мА▪ л/нкат ▪мин.

- Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с референсными реагентами. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

- Интерференция: Билирубин (<20 мг/дл) и гемоглобин(< 10 г/л)  не влияют на результаты. Липемия (триглицериды < 10 г/л) может влиять на результаты.  Некоторые вещества и лекарства могут влиять на результат3.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

| Темп. реакции | Мужчины2 |  | Женщины2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед/л | нКат/л | Ед/л | нКат/л |
| 25° C 30° C 37° C | 10-65 15-105 38-174 | 167-1084 250-1750 633-2900 | 7-55 10-80 26-140 | 117-917 167-1334 433-2334 |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Креатинкиназа (СК) играет важную роль в мыщцах, обеспечивая превращение ADP в АТР, при сокращении мускулатуры, используя креатин фосфат как резервуар фосфорилирования.

Сывороточная СК вырабатывается главным образом в мышцах и ее концентрация зависит от ряда физиологических характеристик (пол, возраст, мышечная масса, физическая активность, раса).

Концентрация СК в сыворотке значительно увеличена у пациентов с некоторыми заболеваниями скелетной мускулатуры (мышечная дистрофия, миозиты, полимиозиты, злокачественная гипертермия, травма, острый рабдомиолиз), центральной нервной системы (острое цереброваскулярное заболевание, церебральная ишемия, синдром Рейе) и щитовидной железы (гипотироидизм) 2,4.

После инфаркта миокарда, подъем активности СК наблюдается через 3-6 часов и достигает своего пика через 24-36 часов. Фермент быстро выводится из плазмы, так что обычно его активность возвращается в норму через 3-4 дня 2,4.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции доступны по требованию.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 7: IFCC method for creatine kinase. JIFCC 1989; 1: 130-139.

2. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1999.

3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.

4. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.

.