| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови Код 11508 1 х 170 мл | Код 12508 2 х 50 мл |
| --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |
| Реагенты для измерения концентрации фосфора Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |

ФОСФОР

(Phosphorus)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации фосфора в сыворотке, плазме крови или моче человека. Полученные результаты будут полезны при исследовании метаболизма фосфора и кальция.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Неорганический фосфор образца реагирует с молибдатом в кислой среде с образованием  фосфомолибдатного комплекса, который может быть измерен спектрофотометрически1, 2.

НАБОРЫ

|  | Код 11508 | Код 12509 |
| --- | --- | --- |
| Реагент А Реагент В S стандарт фосфора | 3 х 40 мл 1 х 500 мл 1х5 мл | 2 х 40 мл 2 х 10 мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А.  Реагент: 3х40 мл.  Серная кислота  0,36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л.

В.    Реагент: 1х50 мл. Серная кислота 0,36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3,5 ммоль/л.

S.   Стандарт  Фосфора. 1х 5 мл. Фосфор 5 мг/дл (1.61 ммоль/л). Первичный водный стандарт. Концентрация указана на этикетке. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 937 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения фосфора в сыворотке или моче человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 15°C–30°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 15 – 30ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.050 при 560 нм.

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Стандарт (S) поставляется готовым к использованию.

Рабочий реагент: Тщательно смешать в пропорции: 7 мл Реагента A + 3 мл Реагента B. Стабильность раствора составляет 12 месяцев при 15-30° C.

Другие объемы рабочего реагента могут быть приготовлены в пропорции 4 мл Реагента А + 1 мл Реагента В.

Код 12508 – реагенты готовы к использованию

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340±20 нм и термостатируемой измерительной ячейкой

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

− Калибратор для биохимических исследований (BioSystems код 18011 или код 18044).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, гепаринизированнная плазма, моча, полученные с помощью стандартных процедур.

Фосфор в сыворотке или плазме стабилен в течение 7 дней при 2-8° C.

24-часовую мочу собирать во флаконы, содержащие 10 мл 10 об% (v/v)  соляной кислоты. Стабильность составляет 10 дней при 2-8° C. Образцы центрифугировать или фильтровать и разводить 1/10 дистиллированной водой перед исследованием.

ПРОЦЕДУРА

- Разлить в промаркированные пробирки:

|  | Реагент Бланк | Образец Бланк | Образец | Стандарт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дистилл. вода Образец Стандарт (S) Реагент (А) Рабочий реагент | 10 мкл - - - 1.0 мл | - 10 мкл - 1,0 мл - | - 10 мкл - - 1.0 мл | - - 10 мкл - 1.0 мл |

- Тщательно перемешать и оставить стоять на 5 минут при комнатной температуре.

- Измерить абсорбцию  (А)  Бланка Образца при 340 нм против дистиллированной воды.

- Измерить абсорбцию (А) Образцов и Стандарта при 340 нм против Бланка Реагента.

Расчет

Концентрация фософора в образце вычисляется по следующей формуле:

Аобр-Аобр.бланк

------------------   х С ст х Фактор разведения образца = С обр

А ст

Если для калибровки используется поставляемый стандарт фосфора (примечание 2):

| В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.» | Сыворотка и плазма | Моча |
| --- | --- | --- |
| АО - АОБ ------------ А ст | х 5= мг/дл х 1.61= моль/л | х 50 = мг/дл х 16.1= ммоль/л |

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | Фосфор | Фосфор |
|  | Способ измерения | Биреагент. Дифференц. | Биреагент. Дифференц. |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | ммоль/л | ммоль/л |
|  | Тип реакции | возрастающ. | возрастающ. |
|  | Кол-во знаков после запятой | 2 | 2 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | Монохромат | Монохъром |
|  | Объем пробы | 3 | 3 |
|  | Объем реагента 1 | 210 | 210 |
|  | Объем реагента 2 | 90 | 90 |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 340 | 340 |
|  | Вторичная длина волны |  |  |
|  | Считывание 1 | 60 сек | 72 сек |
|  | Считывание 2 | 300 сек | 312 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | 75 сек | 96 сек |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0.500 | 0.500 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 6,46 | 6,46 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | PHOSPHORUS | PHOSPHORUS |
| Краткое Наименование | PHOS | PHOS |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / моча | сыворотка / плазма / моча |
| Способ измерения | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 2 | 2 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 3 | 3 |
| Об. R1 | 210 | 210 |
| Об. R2 | 90 | 90 |
| Считывание 1 (цикл) | 17 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) | 34 | 69 |
| Фактор предразведения | - / - / 10 | - / - / 10 |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.500 | 0.500 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 20 / 20 / 200 | 20 / 20 / 200 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел обнаружения: 0.13 мг/дл=0.042 ммоль/л фосфора.

- Предел линейности: 20 мг/дл фосфора = 6.46  ммоль/л фосфора. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                      CV             n

| 4.3 мг/дл=1.40 ммоль/л 8.20 мг/дл=2.65 ммоль/л | 1.3% 0.7% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                       CV             n

| 4.3 мг/дл=1.40 ммоль/л 8.20 мг/дл=2.65 ммоль/л | 2.9% 2.5% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 48 мА▪ дл/мг= 149 мА▪ л/ммоль

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами (прим.2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Гемоглобин (10г/л), билирубин (20 мг/дл), липемия (триглицериды 10 г/л) не влияют на результат. Некоторые вещества и лекарства могут вносить искажения4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка3:

Взрослые: 2,5 – 4,5 мг/дл = 0,81 – 1,45 ммоль/л

Дети: 4.0 – 7.0 мг/дл = 1.29 – 2.26 ммоль/л

Моча3:	0,4 – 1,3 г/24-ч  = 12.9 – 42 ммоль/24-ч

Концентрации в плазме примерно на 0.25 мг/дл (0.08 ммоль/л) ниже, чем в сыворотке.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Приблизительно 80% фосфора в теле человека находится в виде солей – фосфатов кальция, которые составляют неорганическое вещество костной ткани. Оставшееся количество участвует в этерификации при промежуточных процессах метаболизма углеводов, а также являются компонентами фосфолипидов, фосфопротеинов, нуклеиновых кислот и нуклеотидов.

Гипофосфатемия может быть вызвана  перемещением фосфатов из внеклеточного во внутриклеточное пространство, повышенным почечным выведением (дефекты почечных канальцев, гиперпаратироидизм) или повышенным желудочно-кишечным выведением (диарея, рвота) и пониженной кишечной абсорбцией 1,2.

Гиперфосфатемия обычно вторичный процесс при неспособности почек выводить фосфат вследствие повреждения или гипопаратироидизма 1,2.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа. ПРИМЕЧАНИЯ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции предъявляются при запросе.

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044)

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- Gamst O and Try K. Determination of serum-phosphate without deproteinization by ultraviolet spectrophotometry of the phosphomolybdic acid complex. Scand J Clin Lab Invest 1980; 40: 483486.

- Muñoz MA, Balón M and Fernández C. Direct determination of inorganic phosphorus in serum with a single reagent. Clin Chem 1983; 29: 372-374.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.