| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови Код 11583 5х5 мл | Код 11550 6 х 25 мл | 12550 5х20 мл |
| --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |
| Реагенты для измерения активности амилазы Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |

α-АМИЛАЗА прямая

(α—AMYLASE-direct)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения активности α-амилазы в сыворотке, плазме крови или моче. Полученные результаты будут полезны при диагностике и лечении острого и хронического панкреатита.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

α-Амилаза катализирует гидролиз 2-хлор-4-нитрофенил-мальтотриозида (CNP-G3) в 2-хлор-4-нитрофенол (CNP). Активность фермента определяется по скорости  образования 2-хлор-4-нитрофенола, оптическая плотность которого измеряется при 405 нм 1, 2, 3.                α -Амилаза

CNP-G3------------------CNP+ мальтотриоза

.НАБОРЫ

| КОМПОНЕНТЫ | Код 11583 | Код 11550 | 12550 |
| --- | --- | --- | --- |
| Реагент А | 5х5 мл | 6 х 25 мл | 5х20 мл |

Реагент А: MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения амилазы в сыворотке или моче человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0,300 при 405 нм.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реагент. Реагенты готовы к использованию

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340 нм и термостатируемой измерительной ячейкой.

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

− Калибратор для биохимических исследований (BioSystems код 18011 или код 18044).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, плазма и моча, забранные при помощи стандартных методов.

Амилаза в сыворотке или плазме стабильна в течение 1 месяца при температуре 2-8ºC.  В качестве антикоагулянта использовать гепарин или ЭДТА.

Амилаза в моче стабильна в течение 1 месяца при температуре 2-8ºC при условии, что при хранении pH приблизительно равен 7. Центрифугировать или фильтровать перед тестированием

ПРОЦЕДУРА

- Нагреть Рабочий Реагент и измерительную ячейку фотометра до температуры реакции.

- Внести в кювету (прим. 1, 2):

|  | Сыворотка или плазма |  | Моча |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 37ºC 25ºC,30ºC | 37ºC | 25ºC,30ºC |
| Реагент (А) | 1.0 мл 1.0 мл | 1.0 мл | 1.0 мл |
| Образец | 20 мкл 50 мкл | 10 мкл | 20 мкл |

- Перемешать и поместить кювету в измерительную ячейку фотометра. Начать отсчет времени.

- Измерьте абсорбцию с интервалом в 1 минуту в течение 3 минут.

- Рассчитайте разницу между последовательными измерениями абсорбции, и среднюю оптическую разницу за минуту (∆А/мин).

# РАСЧЕТ

Концентрация α-амилазы в образце вычисляется по следующей формуле:

Vtх106

Δ А/мин х ------------  = Ед/л

εхlхVs

Коэффициент молярной абсорбции (ε) CNP при 405 нм составляет 15490, оптический путь (l) составляет 1 см. Для сыворотки и плазмы общий реакционный объем (Vt) равен 1.02 для 37°С и 1.05 для 25-30°С, объем образца (Vs) равен 0.02 37°С и 0.05 для 2530°С. Для мочи общий реакционный объем (Vt) равен 1.01 для 37°С и 1.02 для 25-30°С, объем образца (Vs) равен 0.01 37°С и 0.02 для 25-30°С. 1Ед/л равен 0.0166 мккат/л. Для расчета активности фермента используйте следующие факторы:

| ΔА/мин | 37ºС 30ºС |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сыворотка, плазма | х 3239 = Ед/л х 53,58 = мккат/л | х 1667 Ед/л х 27,7 мккат/л |
|  | Моча | х 6384= Ед\л 105,9 = мккат/л | х 3239 = Ед/л х 53,8 = мккат/л |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | Амилаза | Амилаза |
|  | Способ измерения | Кинетика монореагент | Кинетика монореагент |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | Ед/л | Ед/л |
|  | Тип реакции | Возрастающ | Возрастающ |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | монохром | монохром |
|  | Объем пробы | 6 | 6 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 405 | 405 |
|  | Вторичная длина волны | - | - |
|  | Считывание 1 | 60 сек | 72 сек |
|  | Считывание 2 | 195 сек | 216 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0,200 | 0,200 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 1300 | 1300 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | ВА200 AMYLASE DIRECT | ВА400 AMYLASE DIRECT |
| --- | --- | --- |
| Краткое Наименование | AMY DIR | AMY DIR |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / моча | сыворотка / плазма / моча |
| Способ измерения | монореаг. кин. | монореаг. кин. |
| Единица | Ед/л | Ед/л |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 405 | 405 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 6 | 6 |
| Об. R1 | 300 | 300 |
| Об. R2 | - | - |
| Считывание 1 (цикл) | 4 | 7 |
| Считывание 2 (цикл) | 14 | 27 |
| Фактор предразведения | - / - / 2 | - / - / 2 |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ Предел абс. бланка | 0.500 | 0.500 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1300 / 1300 / 2600 | 1300 / 1300 / 2600 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел обнаружения: 10.9 Ед/л=0.18 мккат/л.

- Предел линейности: 1300 Ед/л = 21.7  мккат/л (сыворотка и плазма) и 2600 Ед/л = 43,5 мккат/л (моча).

- Сходимость (внутри серии):

Средняя конценцентрация       CV             n

| 130 Ед/л=2.17 мккат/л 635 Ед/л=10.59 мккат/л | 1.6% 0.9% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя конценцентрация       CV             n

| 130 Ед/л=2.17 мккат/л 635 Ед/л=10.59 мккат/л | 2.6 % 2.3% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-  Достоверность: Результаты, полученные при использовании данного метода, не имеют значительных отличий по сравнению с результатами референсных методов. Детали сравнительных экспериментов предоставляются по требованию

- Интерференция: Липемические образцы (триглицериды 10 г/л) и билирубин (20 мг/дл) не влияют на результаты. Гемоглобин (2.5г/л) влияет на результаты.  Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат5.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

| Температура реакциии | Сыворотка, плазма Ед/л мккат/л |  | Моча Ед/л | Моча мккат/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25ºC | 12-45 | 0.21-0.75 | < 180 | < 3.00 |
| 30ºC | 17-60 | 0.28-1.00 | < 240 | < 4.00 |
| 37ºC6,7 | 22-80 | 0.37-1.33 | < 321 | < 5.35 |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

ά-Амилаза катализирует гидролиз ά-1.4-связей углеводов, состоящих из единиц D-глюкозы. Результатом является образование декстранов, мальтозы и нескольких       концентрация показатель (CV) молекул глюкозы. ά–Амилаза продуцируется главным образом поджелудочной железой (Р-тип) и слюнными железами (S-тип), но найдена также и в других тканях.

Анализы амилазной активности в сыворотке и моче широко используются в диагностике заболеваний поджелудочной железы, таких как острый и хронический панкреатит. Гиперамилаземия может также быть вызвана почечной недостаточностью, острой абдоминальной болью, опухолями легких и яичников, поражениями слюнных желез, макроамилаземией, диабетическим кетоацидозом, 	болезнью желчных путей, церебральной травмой, хроническим алкоголизмом и лекарствами (опиатами)1,2. Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Слюна и кожа содержит α -Амилазу.  Не пипетируйте растворы ртом, нельзя допускать контакта кожи с реагентами.

- Данные реагенты могут использоваться в различных автоматических анализаторах. Инструкции доступны по требованию

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОКПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at 37ºC. Part 8. Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of α-amylase. Clin Chem Lab Med 2006; 44: 1146-1155.

- IFCC reference procedures for measurement of catalytic concentrations of enzymes: corrigendum, notes and useful advice. Clin Chem Lab Med  2010; 48: 615-621.

- Lorentz K. Routine ά-amylase assay using protected 4-nitrophenyl-1,4-ά-D-maltoheptaoside and a novel ά-glucosidase. Clin Chem 2000;46:644-649.

- Junge W, Werner W, Wilke B et al. Development and evaluation of assays for the determination of total and pancreatic amylase at 37ºC according to the principle recommended by the IFCC. Clin Biochem 2001;34:607615.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.