Реагенты для определения in vitro  биохимических показателей крови

ГЛЮКОЗА (GLUCOSE)

| Код 11803 1х50 мл | Код 11503 1 х 200 мл | Код 11504 1 х 500 мл | Код 11538 1 х 1000 мл | Код 12503 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации глюкозы Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации глюкозы в сыворотке, плазме крови или спинномозговой жидкости человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и мониторинге сахарного диабета. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Глюкоза   образцов   образует с помощью последовательных реакций, описанных ниже, цветной комплекс, который может быть измерен спектрофотометрически 1.

Глюкозоксидаза

Глюкоза + 1/2 О2 + Н 2О ---------------------->   Глюконат + Н2О2

пероксидаза

2Н2О2+4-аминоантипирин+Фенол----------->4-Хинонимин+Н2О

НАБОРЫ

|  | КОД 11803 | КОД 11503 | КОД 11504 | КОД 11538 | КОД 12503 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Реагент S. Стандарт | 1х50мл 1х3 мл | 1х200 мл 1 х 3 мл | 1 х 500 мл 1 х 3 мл | 1х 1000мл 1 х 3 мл | 10х50мл - |

КОМПОНЕНТЫ

A. Реагент. Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,4 mmol/L, рН 7,5

S. Глюкоза/Мочевина/Креатинин Стандарт. Глюкоза 100 мг/дл (5.55 ммоль/л), мочевина 50 мг/дл, креатинин  2 мг/дл. Первичный водный стандарт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения глюкозы в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и  показали отрицательный результат на  HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 2 – 8ºС

Стандарт: Вскрытый флакон хранить при 2-8° C

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция свыше 0,150 при 500 нм.

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты и стандарт поставляются готовыми к использованию.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 500 нм (480 – 520 нм).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка или плазма, полученная с помощью стандартных процедур.  Сыворотка или плазма должны быть быстро отделены от эритроцитарной массы для предупреждения гликолиза. Добавление флюорида натрия предупреждает гликолиз в образце. Глюкоза в сыворотке или плазме стабильна 5 дней при 2-8° С. Гепарин, ЭДТА, оксалат и флюорид можно использовать в качестве антикоагулянтов.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Довести Рабочий реагент до комнатной температуры.

- Разлить в подписанные пробирки (прим. 1)

| Тщательно перемешать и инкубировать пробирки 10 минут при комнатной температуре (16-25° С) или 5 минут при 37° С. | Бланк | Стандарт | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандарт глюкозы (S) Образец Реагент (А) | - - 1,0 мл | 10 мкл - 1,0 мл | - 10 мкл 1,0 мл |

Измерить абсорбцию (А) Стандарта и Образца при 500 нм против Холостой пробы. Окр

аска стабильна в течение не менее 2 часов

Расчет

Концентрация холестерина в образце вычисляется по следующей формуле:

А образца

------------------ х Сстандарта = Собразца

А  стандарта

Если для калибровки используется поставляемый стандарт холестерина (прим.2):

| А проба -------------- А стандарт | х 200 = мг/дл холестерина х 5,18 = ммоль/л холестерина |
| --- | --- |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | Глюкоза | Глюкоза |
|  | Способ измерения | Монореаг. Кон.точка | Монореаг. кон. точка |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | ммоль/л | ммоль/л |
|  | Тип реакции | возрастающ. | возрастающ. |
|  | Кол-во знаков после запятой | 2 | 2 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | бихроматика | бихроматика |
|  | Объем пробы | 3 | 3 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 505 | 505 |
|  | Вторичная длина волны | 670 | 670 |
|  | Считывание 1 | 300 сек | 312 сек |
|  | Считывание 2 |  |  |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0.150 | 0.150 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 27,5 | 27,5 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| 3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию. ОБЩИЕ Наименование | GLUCOSE | GLUCOSE |
| --- | --- | --- |
| Краткое Наименование | GLUC | GLUC |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / СМЖ | сыворотка / плазма / СМЖ |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Контрольный фильтр | 670 | 670 |
| Проба | 3 | 3 |
| Об. R1 | 300 | 300 |
| Об. R2 | - | - |
| Считывание 1 (цикл) | 34 | 68 |
| Считывание 2 (цикл) | - | - |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.150 | 0.150 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 500 | 500 |
| Обеднение осадка | - | - |

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Предел обнаружения: 0,23 мг/дл = 0,0126 ммоль/л глюкозы

- Предел линейности: 500 мг/дл = 27,5 ммоль/л глюкозы. Для более высоких значений разведите образец в пропорции ¼  дистиллированной водой и повторите измерение

- Сходимость (внутри серии)

Средняя концентрация                    CV             n

| 88 мг/дл=4.84 ммоль/л 326 мг/дл=17.93 ммоль/л | 1.2% 0.9% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

- Воспроизводимость (между  серииями)

Средняя концентрация                         CV             n

| 88 мг/дл=4.84 ммоль/л 326 мг/дл=17.93 ммоль/л | 2.7% 1.9% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

- Чувствительность 4,0 мА х дл/мг = 0,22 мА х л/ммоль

- Достоверность: Результаты, полученные при использовании данных реагентов, не показывают систематической ошибки при сравнении с референсными реагентами (примечание 2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

- Влияние: Гемоглобин (>5 г/л), липемические образцы (триглицериды >1,25 г/л), билирубин (>10 мг/дл) могут влиять на результаты теста. Другие вещества или лекарственные средства также могут оказывать влияние на метод4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка и плазма2:

| По данным Национальной Группы по Диабету (США)3 повышение уровня глюкозы натощак свыше значений 140 мг/дл (7,77 ммоль/л) более чем однократно является показателем диагноза сахарного диабета Новорожденные, недоношенные | 25 – 80 мг/дл, 1,39 – 4,44 ммоль/л |
| --- | --- |
| Новорожденные, доношенные | 30 – 90 мг/дл, 1,67 – 5,00 ммоль/л |
| Дети, взрослые | 70 – 105 мг/дл, 3,89 – 5,83 ммоль/л |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Глюкоза является важнейшим источником энергии в организме. Инсулин, продуцируемый островковыми клетками поджелудочной железы облегчает вхождение глюкозы в клетки тканей. Дефицит инсулина или уменьшение его активности вызывает повышение уровня глюкозы в крови. Увеличение концентрации глюкозы в сыворотке крови или в плазме выявляется при сахарном диабете (инсулин-зависимом, инсулин-независимом) и других заболеваниях и синдромах 2,3.

Гипогликемия может возникать натощак, быть обусловлена приемом лекарственных средств, ядовитых веществ, врожденными дефектами метаболизма и предшествующей гастрэктомией 2,5.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

.ПРИМЕЧАНИЯ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции предъявляются по запросу.

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. Burtis CA. Ashwood ER. Bruns DE. WB Saunders Co. 2005.

- National Diabetes Data Group: Classification and diagnosis of diabetes mellitus and other categories of glucose intolerance. Diabetes 1979; 28:1039-1057.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests. 4th ed. AACC Press. 2001.

- Trinder P. Determination of glucose in blood using glucose oxidase with an alternative oxygen acceptor. Ann Clin Biochem 1969; 6: 24-27.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests. 5th ed.  AACC Press. 2000..