| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови КОД 11547 2 х 250 мл | КОД 11573 1 х 250 мл | 12547 5х50 мл |
| --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации альбумина. Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |

АЛЬБУМИН (Albumin)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для количественного определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны для оценки синтеза белков печени при хронических заболеваниях печени, а также для исследования пищевого статуса.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Альбумин в образце реагирует с бромкрезоловым зеленым в кислой среде с образованием цветного комплекса, который может быть измерен спектрофотометрически1.

НАБОРЫ

| А. Реагент S. Стандарт | 11547 2 х 250 мл 1 х 5 мл | 11573 1 х 250 мл 1 х 5 мл | 12547 5х50 - |
| --- | --- | --- | --- |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0,27 ммоль/л, детергент, рН 4,1.

S. Стандарт Альбумина. Водный раствор альбумин. Концентрация указана на этикетке флакона. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 927 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и  показали отрицательный результат на  HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 2 – 8ºС

Стандарт Альбумина: Вскрытый флакон хранить при 2-8° C

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.200 при 630 нм (610-670 нм).

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты и стандарт поставляются готовыми к использованию.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 630 нм (610 – 670 нм).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, или плазма, собранная по стандартной процедуре. В качестве антикоагулянта может использоваться гепарин, ЭДТА или цитрат.

Альбумин в сыворотке или плазме стабилен в течение 3 дней при 2-8° C.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Разлить в промаркированные пробирки (примечание 1):

| Холостая проба | Стандарт |  | Образец |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт Альбумина Образец Реагент |  | - - 1,0 мл |  | 10 мкл - 1,0 мл | - 10 мкл 1,0 мл |  |

- Тщательно перемешать и оставить стоять на 1 минуту при комнатной температуре.

- Измерить абсорбцию (А) Стандарта и Образца при 630 нм (610-670 нм) против Холостой пробы. Окраска сохраняется в течение 30 минут (примечание 1).

Расчет

А образца

----------------  х Сст  = С образца г/л  Альбумина

А  стандарта

где

А- абсорбция

С – концентрация

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | Альбумин | Альбумин |
|  | Способ измерения | Монореаг. Кон.точка | Монореаг. кон. точка |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | г/л | г/л |
|  | Тип реакции | возрастающ. | возрастающ. |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | бихроматика | бихроматика |
|  | Объем пробы | 3 | 3 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 635 | 635 |
|  | Вторичная длина волны | 670 | 670 |
|  | Считывание 1 | 75 сек | 72 сек |
|  | Считывание 2 |  |  |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0.200 | 0.200 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 70 | 70 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| BA200 |  | BA400 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ |  |  |  |
| Наименование | ALBUMIN |  | ALBUMIN |
| Краткое Наименование | ALB |  | ALB |
| Тип пробы | сыворотка / плазма |  | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | монор. кон. точка |  | монор. кон. точка |
| Единица | g/L |  | g/L |
| Десятичные знаки | 0 |  | 0 |
| Тип реакции | нарастающая |  | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |  |
| Тип прочтения | бихром. |  | бихром. |
| Основной фильтр | 635 |  | 635 |
| Контрольный фильтр | 670 |  | 670 |
| Проба | 3 |  | 3 |
| Об. R1 | 300 |  | 300 |
| Об. R2 | - |  | - |
| Считывание 1 (цикл) | 4 |  | 8 |
| Считывание 2 (цикл) | - |  | - |
| Фактор предразведения | - |  | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода |  | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка |  | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 |  | 1 |
| Градуировочная характеристика | - |  | - |
| ОПЦИИ |  |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.200 |  | 0.200 |
| Предел бланка кинетики | - |  | - |
| Предел линейности | 70 |  | 70 |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

 Пороговая чувствительность: 1.4 g/L

 Пределы линейности: 70 g/L

Точность:

Внутри одной серии

Средняя концентрация                 CV             n

| 25 г/л 40 г/л | 2,1% 1,4% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

Между сериями

Средняя концентрация                      CV             n

| 25 г/л 40 г/л | 2,2% 2,8% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 8.0 мА▪ л/г.

− Погрешность: результаты, полученные с применением данного реагента не демонстрируют систематическую погрешность в сравнении со стандартным реагентом. Данные сравнительных экспериментов предоставляются по требованию.

-   Интерференция: Гемоглобин (свыше 2,5 г/л), и липемические образцы (триглицериды больше 7,5 г/л), билирубин (свыше 10 мг/дл) могут влиять на результат. Некоторые вещества и лекарства могут искажать результаты3.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка, плазма2:

| Новорожденные, 2 – 4 дня От 14 дней до 14 лет Взрослые Свыше 60 лет | 28 – 44 г/л 38 – 45 г/л 35 – 50 г/л 34 – 48 г/л |
| --- | --- |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Альбумин является наиболее распространенным белком плазмы человека. Альбумин имеет три основные функции: он необходим для поддержания коллоидного онкотического давления плазмы, участвует в неспецифическом транспорте как переносчик для многих неполярных веществ

соединений и является источником для эндогенных аминокислот.

Гиперальбуминемия является показателем дегидратации организма1.

Гипоальбуминемия является результатом нескольких факторов: уменьшение синтеза белка, вызванное заболеваниями печени, уменьшение абсорбции аминокислот, вызванное синдромом мальабсорбции или нарушением питания, увеличение катаболизма в результате воспаления, лихорадочной реакции или повреждения тканей, перераспределением между внутрисосудистым и межсосудистым пространством благодаря повышению капиллярной проницаемости, наличием избыточной жидкости или асцитом, повышенные потери вследствие почечных заболеваний (нефротический синдром, сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, системная красная волчанка), болезней желудочно-кишечного тракта (язвенный колит, болезнь Крона) или повреждениями кожи (эксфолиативный дерматит, обширные ожоги), эссенциальное отсутствие альбумина или анальбуминемия)1,2.

Концентрации альбумина плазмы хотя и являются важными для мониторинга и прогноза, имеют очень низкую диагностическую ценность1.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

.ПРИМЕЧАНИЯ

- Реакция альбумина с бромкрезоловым зеленым происходит немедленно. Не рекомендуется откладывать измерение, так как другие белки реагируют медленнее

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 5th ed. Burtis CA, Ashwood

ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2012.

2. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press,

2001.3. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

3. Doumas BT, Watson WA and Biggs HG. Albumin standards and the measurement of serum

albumin with bromocresol green. Clin Chim Acta 1971: 31: 87-96.

4. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.