Реагенты для определения in vitro  биохимических показателей крови

МОЧЕВАЯ КИСЛОТА (URIC ACID)

| Код 11821 1х50 мл | Код 11521 1 х 200 мл | Код 11522 1 х 500 мл | Код 11540 1 х 1000 мл | Код 12521 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации мочевой кислоты Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме или моче человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и мониторинге подагры и вторичной гиперурикемии.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Мочевая кислота  пробы образует, благодаря сочетанным реакциям, описанным ниже,  цветной комплекс, который может быть измерен спектрофотометрически 1, 2.

Уриказа

Мочевая кислота + О2 + 2 Н2О ------> Алантоин + СО2 + Н2О2

2 Н2О2 + 4-Аминоантипирин + DCFS-----> Хинонимин + 4 Н2О

НАБОРЫ

|  | КОД 11821 | КОД 11521 | КОД 11522 | КОД 11540 | КОД 12521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Реагент S. Стандарт | 1х50мл 1х3 мл | 1х200 мл 1 х 3 мл | 1 х 500 мл 1 х 3 мл | 1х 1000мл 1 х 3 мл | 10х50мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1,5 г/л,  дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0,5 ммоль/л,  рН 7,8

S. Стандарт Мочевой Кислоты: Мочевая кислота 6 мг/дл (357 мкмоль/л). Первичный водный стандарт

Рекомендациям для Стандартных материалов 927 (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения очевой кислоты в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и  показали отрицательный результат на  HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 2 – 8ºС

Стандарт: Вскрытый флакон хранить при 2-8° C

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.200 при 520 нм

- Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты и стандарт поставляются готовыми к использованию.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 520 нм (500 – 545 нм).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, плазма или моча полученные с помощью стандартных процедур. Развести мочу 1/10 дистиллированной водой перед измерением.

Мочевая кислота в сыворотке или плазме стабильна в течение 7 дней при 2-8° C. Гепарин, ЭДТА, оксалат и флюорид могут быть использованы в качестве антикоагулянтов.

Мочевая кислота в моче стабильна в течение 4 дней при комнатной температуре, при доведении рН до >8 с NaOH. Не замораживать

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Подогреть реактивы до комнатной температуры.

- Разлить в подписанные пробирки: (прим.1)

|  | Бланк | Стандарт | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| Дистиллированная вода Стандарт Мочевой кислоты (S) Образец Реагент (А) | 25 мкл - - 1,0 мл | - 25 мкл - 1,0 мл | - - 25 мкл 1,0 мл |

- Тщательно перемешать и инкубировать пробирки в течение 10 минут при комнатной температуре  (16-25° C)   или  в  течение  5 минут   при  37° C (примечание 3).

- Измерить абсорбцию (А) Стандарта и Образца при 520 нм против Холостой пробы. Окраска сохраняется в течение 30 минут.

Расчет

Концентрация мочевой кислоты в образце вычисляется по следующей формуле:

А об

-------- х Сст х Ф-р разведения образца = Соб

А ст

При использовании поставляемого стандарта мочевой кислоты для калибровки (примечание 2):

|  | Сыворотка и плазма | Моча |
| --- | --- | --- |
| Аоб ------ Аст | х 6 = мг/дл мочевой к-ты х 357 = мкмоль/л мочевой к-ты | х 60 = мг/дл мочевой к-ты х 3570 = мкмоль/л мочевой к-ты |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ имя Тип образца | А25 URIC ACID | А15 URIC ACID |
| --- | --- | --- |
|  | SER / URI | SER / URI |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единицы | мг/дл | мг/дл |
| Испытание турбидиметрии | нет | нет |
| десятичные | 2 | 2 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Считываение |  |  |
|  | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Справочный фильтр | 670 | 670 |
| образец | 7.5 | 7.5 |
| Vol. R1 | 300 | 300 |
| Vol. R2 мыть Чтение 1 (цикл) | - | - |
|  | 1.2 | 1.2 |
|  | 21 | 14 |
| Чтение 2 (цикл) | - | - |
| Реагент 2 (цикл) | - | - |
| Коэффициент просачивания | - / 10 | - / 10 |
| КАЛИБРОВКА И БЕЛОЕ Тип калибровки |  |  |
|  | мультикалибратор | мультикалибратор |
| Количество калибраторов | - | - |
| Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ Предел абс. бланка |  |  |
|  | 0.200 | 0.200 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 25 / 250 | 25 / 250 |
| Субстрат потребляется | - | - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | URIC ACID | URIC ACID |
| Краткое Наименование | URIC | URIC |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / моча | сыворотка / плазма / моча |
| Способ измерения | монор. кон. точка | монор. кон. точка |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 2 | 2 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Контрольный фильтр | 670 | 670 |
| Проба | 7.5 | 7.5 |
| Об. R1 | 300 | 300 |
| Об. R2 | - | - |
| Считывание 1 (цикл) | 18 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) | - | - |
| Фактор предразведения | - / - / 10 | - / - / 10 |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.200 | 0.200 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 25 / 25 / 250 | 25 / 25 / 250 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 0.02 мг/дл = 1.19 мкмоль/л.

- Предел линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой 1/5 и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                       CV             n

| 5.00 мг/дл=298 мкмоль/л 8.22 мг/дл=489 мкмоль/л | 0.5% 0.4% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                    CV             n

| 5.00 мг/дл=298 мкмоль/л 8.22 мг/дл=489 мкмоль/л | 2.1 % 1.9 % | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 33.3 Δ мА▪ дл/мг = 0.56 мА▪ л/мкмоль.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами (прим. 2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Гемоглобин (>2.5г/л), билирубин (2.5 мг/дл) и липемия  влияют на результаты. Некоторые вещества и лекарства могут влиять на результат.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка и плазма3:

Мужчины: 3,5 - 7,2 мг/дл = 210 – 420 мкмоль/л

Женщины: 2,6 – 6,0 мг/дл = 150 – 350 мкмоль/л

Моча3:

250 – 750 мг/24 часа = 1,5 – 4,5 ммоль/24 часа

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Альбумин является наиболее распространенным У людей мочевая кислота является главным продуктом катаболизма пуриновых оснований, которые поступают частично с питанием и частично  - посредством синтеза in vivo.

Повышенные концентрации мочевой кислоты в сыворотке и моче могут быть признаком повышенной продукции урата (повышенный пуриновый синтез) или нарушения выведения урата3.

Гиперурикемия обычно связана с подагрой, сниженной функцией почек, дегидратацией, миелопролиферативными заболеваниями и другими мало изученными состояниями 3, 5.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- Barham D, Trinder P. An improved colour reagent for the determination of blood glucose by oxidase system. Analyst 1972; 27:142-145.

- Fossati P, Prencipe L, Berti G. Use of 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonicacid/4aminophenazone chromogenic system in direct enzymic assay of uric acid in serum and urine. Clin Chem 1980; 26:227-231.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.

.