Реагенты для определения in

| vitro биохимических показателей крови код 118092 2х50 мл | код 11502 4х50 мл | код 11542 1х1000 мл | код 12502 10х50 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации креатинина . Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |  |

КРЕАТИНИН (Creatinine)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения концентрации  креатинина в сыворотке, плазме крови или моче человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и мониторинге заболеваний почек. Метод Яффе (компенсированный).

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Креатинин пробы реагирует с пикратом в щелочной среде с образованием окрашенного комплекса.   Скорость образования цветного комплекса измеряется  за короткий промежуток времени для того, чтобы избежать  интерференции 1,2.

НАБОРЫ

|  | КОД 11802 | КОД 11502 | КОД 11542 | КОД 12502 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А. Реагент В. Реагент S. Стандарт | 1 х 50 мл 1 х 50 мл 1 х 5 мл | 2 х 50 мл 2 х 50 мл 1 х 5 мл | 1 х 500 мл 1 х 500 мл 1 х 5 мл | 5х50 мл 5х50 мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент. 5 х 50 мл  Гидроксид натрия 0.4 моль/л, детергент.

ПОМНИТЕ: H315: При попадании на кожу вызывает раздражение. H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. P280: Использовать перчатки и средства для защиты глаз/лица… (тип указывается изготовителем). P305+P351+P338: ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P332+P313: При раздражении кожи: обратиться к врачу.

В. Реагент. 5 х 50 мл Пикриновая кислота 25 ммоль/л.

Дополнительные предупреждения и предостережения см. в паспорте безопасности продукта (SDS).

S. Стандарт Глюкоза/Мочевина/Креатинин. Глюкоза 100 мг/дл, Мочевина 50 мг/дл, Креатинин 2 мг/дл (177 мкмоль/л). Первичный водный стандарт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения альбумина в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и  показали отрицательный результат на  HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 15 – 30ºС

Стандарт Альбумина: Вскрытый флакон хранить при 2-8° C

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

Хранить при 15-30° C.

Реагенты и стандарт стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в плотно закрытом сосуде и предотвращении загрязнения во время использования.

Признаки загрязнения:

	Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность,   абсорбция бланка выше 0.350 при 500 нм (1 см кювета).

	Стандарт: присутствие взвешенных частиц, мутность

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Реагенты и стандарт поставляются готовыми к использованию.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 630 нм (610 – 670 нм).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, плазма, моча, собранные с помощью стандартных процедур. Перед использованием свежую мочу разводить в соотношении 1/50 дистиллированной водой. Гепарин, ЭДТА, оксалат и флюорид могут быть использованы в качестве антикоагулянтов.

Креатинин в сыворотке или плазме стабилен в течение 24 часов при 2-8°С

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

ПРОЦЕДУРА

- Довести рабочий реагент и фотометр до температуры реакции 37° C.

- Налить в прогретые кюветы:

| Перемешать и немедленно поместить кювету в измерительную ячейку фотометра. Рабочий Реагент Стандарт или Образец | 1,0 мл 0,1 мл |
| --- | --- |

- Измерить абсорбцию (А1) при 500 нм через 30 секунд  и через 90 секунд (А2).

Расчет

Концентрация креатинина в образце вычисляется по следующей формуле:

(А2 – А1)пробы

-------------------  х Сстандарта х Ф-р разведения пробы=C пробы

(А2 – А1)стандарта

Если для калибровки используется поставляемый стандарт креатинина (прим.2):

|  | Сыворотка и плазма | Моча |
| --- | --- | --- |
| (А2 – А1) пробы ----------------- (А2–А1) стандарта | х2 = мг/дл креатинина х177 = мкмоль/л креатинина | х100 = мг/дл креатинина х8840 = мкмоль/л креатинина |

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

А25                      А15

| ОБЩИЕ | Название | КРЕАТИНИН | КРЕАТИНИН |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Способ измерения | монор. фикс. вр. | монор. фикс. вр. |
|  | Тип пробы | SER/URI | SER/URI |
|  | Единицы | мг/дл | мг/дл |
|  | Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
|  | Десятичные знаки | 2 | 2 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Название теста в отчете для пациента | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Считываение | монохр. | монохр. |
| Объемы | Проба | 30 | 30 |
|  | Реагент 1 | 300 | 300 |
|  | Реагент 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Фактор предразведения | - | - |
|  | Фактор постразведения | 2 | 2 |
| Фильтры | Основной | 505 | 505 |
|  | Референсый | - | - |
| Время | Считывание 1 | 45 s | 48 s |
|  | Считывание 2 | 105 s | 120 s |
|  | Реагент 2 | - | - |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мультикалибратор | мультикалибратор |
|  | Повтор калибратора | 3 | 3 |
|  | Повтор бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИ | Предел абс. бланка | 0.350 | 0.350 |
|  | Предел бланка кинетики | - | - |
|  | Предел линейности | 20 | 20 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ Наименование | ВА200 CREATININE | ВА400 CREATININE |
| --- | --- | --- |
| Краткое Наименование | CREA | CREA |
| Тип пробы | сыворотка / плазма / моча | сыворотка / плазма / моча |
| Способ измерения | биреагентное фикс. вр. | биреагентное фикс. вр. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 2 | 2 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 505 | 505 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 20 | 30 |
| Об. R1 | 100 | 150 |
| Об. R2 | 100 | 150 |
| Считывание 1 (цикл) | 20 | 40 |
| Считывание 2 (цикл) | 24 | 47 |
| Фактор предразведения | - / - / 50 | - / - / 50 |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.350 | 0.350 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 20 / 20 / 1000 | 20 / 20 / 1000 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 0.03 мг/дл=2.65 мкмоль/л креатинина.

- Предел линейности: 20 мг/дл = 1768  мкмоль/л креатинина. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Точность:

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                   CV             n

| 1.7 мг/дл=150 мкмоль/л 5.3 мг/дл=468 мкмоль/л | 2.9% 1.3% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

- Воспроизводимость (между сериями):

Средняя концентрация                 CV             n

| 1.7 мг/дл=150 мкмоль/л 5.3 мг/дл=468 мкмоль/л | 3.9% 2.5% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

- Чувствительность: 31 мА▪ дл/мг = 0,351 мА▪ л/мкмоль

- Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами (прим.2). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

- Интерференция: Гемоглобин (0,1 г/л), билирубин (10 мг/дл), белок и кетоновые тела не влияют на результат. Липемические образцы (триглицериды ≥2 г/л) могут влиять на результаты.  Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка и плазма 3:

Мужчины: 0.9-1.3 мг/дл = 80-115 мкмоль/л

Женщины: 0.6-1.1 мг/дл = 53-97 мкмоль/л

Моча 3:

Мужчины: 14-26 мг/кг/24-ч = 124-230 мкмоль/кг/24-ч

Женщины: 11-20 мг/кг/24-ч = 97-177 мкмоль/кг/24-ч

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Креатинин является конечным продуктом катаболизма креатина (или фосфокреатина). Количество, производимое каждый день зависит от мышечной массы. Креатинин свободно фильтруется через клубочки (небольшие количества реабсорбируются и также секретируются почечными канальцами).

Измерение креатинина используется почти исключительно в оценке  функции почек (замедленная почечная перфузия,  нарушение функционирования нефронов) и в мониторинге почечного диализа 3, 5.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

.ПРИМЕЧАНИЯ

Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции  предъявляются при запросе.

Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

2.	Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

3.	Bartels H, Böhmer M. Eine mikromethode zur kreatininbestimmung. Clin Chim Acta 1971; 32: 81-85.

4.	Fabiny DL, Ertingshausen G. Automated reaction-rate method for determination of serum creatinine with CentrifiChem. Clin Chem 1971; 17: 696-700.

5.	Weber JA, Van Zanten AP. Interferences in current methods for measurements of creatinine. Clin Chem 1991; 37: 695-700.

6.	Peake M, Whiting M. Measurement of serum creatinine-current status and future goals. Clin Biochem 2006;27:173-184.

7.	Mazzachi BC, Peake MJ, Ehrhardt V. Reference range and method comparison studies for enzymatic and Jaffé creatinine assays in plasma and serum and early morning urine. Clin Lab 2000;46:53-55.

8.	Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.