| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови код 11566 20х2,5 мл | код 11574 10х10 мл | код 11792 1х50 мл | код 12566 3х15 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° C |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации креатинкиназы-МВ . Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |  |

КРЕАТИНКИНАЗА-МВ (СК-МВ)

(CREATINE KINASE-МВ (CK-МВ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения активности креатинкиназы-МВ (КК-МВ) в сыворотке или плазме крови человека.  Полученные результаты будут полезны при диагностике и контроле протекания острого инфаркта миокарда. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

ПРИНЦИП МЕТОДА

Специфические антитела подавляют две М субъединицы CK-MМ (CK-3) и одиночную М субъединицу CK-МВ (CK-2) и таким образом, позволяют определить В субъединицу CK-МВ (в отсутствии CK-ВВ или CK-1) 1, 2.  Активность  В-CK  соответствует половине активности  CK-MB, и определяется по  скорости  образования NADPH, оптическая плотность которого  измеряется при 340 нм.  В реакции участвуют    гексокиназа (НК) и глюкоза-6-фосфатдегидрогеназа (G6P-DH) 3.

CK-В

Креатинфосфат + ADP -------->  Креатин + ATP

HK

ATP + Глюкоза---------->DP + Глюкоза-6-фосфат

G6P-DH

Глюкоза-6-фосфат+NADP+----->Глюконат-6-Фосфат+ NADРH+H+

.НАБОРЫ

| КОМПОНЕНТЫ код 11566 20х2,5 мл | код 11574 10х10 мл | код 11792 1х50 мл | код 12566 3х15 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| 20х2,5 | 5х10+5х10 | 1х40+1х10 | 3х12+3х3 |

А. Реагент: 1х40 мл Анти-человеческий-CK-M способный ингибировать 2000 Ед/л СK-M, имидазол 125 ммоль/л, ЭДТА 2,0 ммоль/л, ацетат магния 12,5 ммоль/л, гексокиназа 6800 Ед/л, NADP 2,4 ммоль/л, рН 6,1.

В. Реагент: 1х10 мл Фосфат креатина 250 ммоль/л,  ADP 15,2 ммоль/л, AMP 25 ммоль/л, P1,P5-ди (аденозин-5’)пентафосфат 103 мкмоль/л, глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 8800 Ед/л

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.400 при 340 нм (1 см кювета).

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

Рабочий реагент. Перенести содержимое одного флакона с реагентом В во флакон с реагентом А. Тщательно перемешать. Другие объемы рабочего реагента можно приготовить следующим образом: 4 мл реагента А + 1 мл Реагента В. Стабильность реактива составляет 15 дней при 2-8° С при хранении в защищенном от света месте

Код 12566: Реагенты поставляются готовыми к использованию. Реагент, открытый и установленный в

охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340 нм и термостатируемой измерительной ячейкой

## НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

Стандартная S-креатинкиназа-MB (CK-MB) 1 x 1 мл (код по каталогу BioSystems 11824). CK-MB человека. Концентрация CK-MB указана на этикетке флакона. Значение CK-MB прослеживается до эталонного материала ERM-AD455/IFCC (IRMM).

Человеческая сыворотка с установленным отсутствием антител к ВИЧ и к вирусу гепатита С, а также к поверхностному антигену вируса гепатита В. Тем не менее, использовать с мерами предосторожности как потенциальный источник инфекции.

Для восстановления необходим 1.0 мл дистиллированной воды. Стабильна до 7 дней при 2-8ºC либо в течение 2 месяцев при 20ºC (можно подвергать только однократной заморозке).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, полученная с помощью стандартных процедур. Концентрация общей CK в образце должна быть меньше 1000 Ед/л. При необходимости развести сыворотку раствором NaCl с концентрацией 150 ммоль/л.СK-MB в сыворотке стабильна в течение 7 дней при 2-8° C.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Довести Рабочий Реагент и фотометр до температуры реакции.

- Налить в кювету: (примечание 1)

| Образец Рабочий Реагент | 40 мкл 1.0 мл |
| --- | --- |

- Перемешать и немедленно перенести в кювету. Поместить кювету  в измерительную ячейку фотометра (t=37° С).

Измерить абсорбцию (А) при 340 нм через 5минут (А5) и 10 минут (А10).

Расчет

Концентрация СК-МВ в образце вычисляется по следующей формуле:

Vtх106

(А10 – А5) х -------------------- х 2   = Ед/л

εхlхVsх5 мин

Коэффициент молярной абсорбции (ε)  NADPH при 340 нм  составляет 6300, оптический путь (l) составляет 1 см, общий реакционный объем (Vt) равен 1.04, объем  образца (Vs) равен 0.04, и 1Ед/л равен 16.67 нкат/л. Для расчета активности фермента используйте следующие факторы:

| А15 - А10 | х 1651= Ед/л х 27522 = нКат/л |
| --- | --- |

Процентное содержание СК-МВ вычисляется по следующей формуле:

Концентрация СК-МВ

--------------------------------х 100 =%

Общая концентрация СК

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | СК-МВ | СК-МВ |
|  | Способ измерения | фиксювремя монореагент | Фикс.время монореагент |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | Ед/л | Ед/л |
|  | Тип реакции | нарастающ | нарастающ |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | монохром | монохром |
|  | Объем пробы | 12 | 12 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 340 | 340 |
|  | Вторичная длина волны | - | - |
|  | Считывание 1 | 300 сек | 300 сек |
|  | Считывание 2 | 600 сек | 600 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 3 | 3 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | фактор 1650 | фактор 1650 |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0,400 | 0,400 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 600 | 600 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | CK-MB | CK-MB |
| Краткое Наименование | CK-MB | CK-MB |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреагентное фикс. вр. | биреагентное фикс. вр. |
| Единица | Ед/л | Ед/л |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 12 | 12 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 26 | 53 |
| Считывание 2 (цикл) | 35 | 70 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 0.400 | 0.400 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 1000 | 1000 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 3 Ед/л=50 нкат/л.

- Предел линейности: 600 Ед/л = 10002 нкат/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Средняя концентрация                       CV             n

| 45 Ед/л=750 нкат/л 129 Ед/л=2150 нкат/л | 2.8% 2.3% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (от серии к серии):

Средняя концентрация                       CV             n

| 45 Ед/л=750 нкат/л 129 Ед/л=2150 нкат/л | 3.5 % 3.2 % | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 0.606 Δ мА▪ л/Ед▪мин= 10.10 Δ мА▪ л/нкат ▪мин.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Гемолиз (гемоглобин > 2.5 г/л)    и липемия (триглицериды < 10 г/л) влияют на результаты. Присутствие в образце повышенных концентраций КК-ВВ или аденилат киназы, или макро или митохондриальной КК влияют на результаты 5. Билирубин (<20 мг/дл) и не влияет на результаты.  Некоторые вещества и лекарства могут влиять на результат6.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ориентировочное значение концентрации СК-МВ при инфаркте миокарда составляет около 25 Ед/л = 0.42 л/мккат. Однако, процентное соотношение выше, чем 6% от общей СК представляет большую диагностическую ценность1.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Креатин киназа состоит из двух полипептидных цепей, обозначенных как В (для мозга) и М (для мышц); они представлены в трех димерных изоферментах: ММ (CK-1), МВ (CK-2) и ВВ (CK-3).

Процентное соотношение активности CK-МВ по отношению к общей активности CK обычно меньше 6%, но после инфаркта миокарда данная величина может возрасти от 10 до 30% в зависимости от степени повреждения миокарда и места инфаркта. Однако, при инфаркте миокарда у пациентов со здоровым сердцем концентрация CK-МВ в сыворотке может быть более низкой. Следовательно, диагностика инфаркта миокарда должна основываться на анамнезе и клинических наблюдениях, степени повышения CK-МВ и ее временного профиля1,2. Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции доступны по требованию.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Würzburg U, Hennrich N, Lang H, Prellwitz W, Neumeier D and Knedel M. Bestimmung der aktivität von creatinkinase MB im serum unter verwendurng inhibierender antikörper. Klinische Wochenschrift 1976; 54: 357-360.

2. Gerhardt W and Waldenstrom G. Creatine kinase B-subunit activity in serum after immunoinhibition of M-subunit activity. Clin Chem 1979; 25: 1274-1279.

3. IFCC methods for the measurement of catalytic concentration of enzymes. Part 7: IFCC method for creatine kinase. JIFCC 1989; 1:130-139.

4. Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 3rd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1999.

5. Urdal P and Landaas S. Macro creatine kinase BB in serum, and some data on its prevalence. Clin Chem 1979; 25: 461-465.

6. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.

7. Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.