| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови Код 31326 1х20 мл | Код 31926 1 х 50 мл | 13326 1х20 мл |
| --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |
| Реагенты для измерения ферритина Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |

ФЕРРИТИН

(FERRITIN)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации ферритина в сыворотке крови человека.  Полученные результаты будут полезны при диагностике заболеваний, влияющих на обмен железа, как например: гемохроматоз (избыток железа) и анемия по причине дефицита железа.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Ферритин сыворотки вызывает агглютинацию частиц латекса покрытых антителами против ферритина человека.  Степень агглютинация латексных частиц пропорциональна концентрации ферритина и может быть измерена турбидиметрически1.

НАБОРЫ

|  | КОД 31326 | КОД 31926 | КОД 13326 |
| --- | --- | --- | --- |
| B Реагент A Реагент S Стандарт | 1 х 4 мл 1 х 16 мл для 1 х 1 мл | 1 х10мл 1 х 40 мл для 1х1 мл | 2 х 4 мл 2х 16 мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А Реагент.  Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, рН 8,2

В Реагент. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0,95 г/л.

S Стандарт Ферритина. Человеческая сыворотка. Концентрация Ферритина проставлена на этикетке флакона. Значения концентрации соответствуют Биологическим Референсным материалам 94/572 (Всемирная Организация Здравоохранения)

Компоненты человеческого происхождения проверены  на отсутствие антител к анти – HIV и анти – HCV, также, как и на Hbs – антиген. Однако, следует проявлять осторожность  при работе с данной сывороткой, как потенциальным источником инфекций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения ферритина человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагентов: абсорбция бланка выше 1.600 при 540 нм

- Стандарта: Присутствие влажности.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реагент: налить содержимое флакона с Реагентом В во флакон с Реагентом А (примечание 1). Тщательно перемешать. Стабильность раствора составляет 15 дней при 2-8° C.

Небольшие объемы рабочего реагента приготавливаются следующим образом: 1 мл Реагента В + 4 мл Реагента А. Перед использованием флакон с латексом перемешать.

Стандарт (S): Развести в 1,0 мл дистиллированной воды. Стабильность составляет 1 месяц при 2-8° C.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 540±20 нм и термостатируемой измерительной ячейкой.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка. Стабильность составляет 7 дней при 2-8° C.

Гемолизированная и липемическая сыворотка не подходит для тестирования.

ПРОЦЕДУРА

Стандарт Ферритина (S).  Восстановите стандарт в 3 мл дистиллированной воды. Стабильность раствора составляет 1 месяц при 2-8° С.

Калибровочная кривая: Приготовить разведения стандарта ферритина, используя   9 г/л физиологический раствор в качестве разбавителя.  Для расчета концентрации в различных разведениях стандарта, умножьте концентрацию стандарта на соответствующий фактор, данный в таблице (примечание 2)

| Расчет РАЗВЕДЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт (мкл) Раствор (мкл) | 10 70 | 20 60 | 40 40 | 60 20 | 80 - |
| Фактор | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 |

По калибровочной кривой: Рассчитайте разницу абсорбций (А стандарта – А бланка) для каждой точки калибровки и начертите калибровочную кривую соответственно концентрациям ферритина в разных разведения стандарта. Концентрация ферритина в образце высчитывается с помощью интерполяции их абсорбций (А образца  - А бланка) на калибровочной кривой (примечание 2).

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | A-25 | A-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста Режим анализа Турбидиметрич. тест Тип образца Единицы Тип реакции Кол-во повторов Десятичные знаки Имя Теста в Отчете | Ферритин Монореакт. Фикс.время да Сыворотка [ мкг/л ] Возрастающая 1 0 | Ферритин Монореакт. Фикс.время да Сыворотка [ мкг/л ] Возрастающая 1 0 |
| ПРОЦЕДУРА Фильтры Объемы Время | Считывание Основной Референсный Проба Реактив 1 Реактив 2 Промывание Считывание1 Считывание2 Фак-р Постразв. | Монохромат. 535 - 8 240 - 1,2 45 345 - | Монохроматика 535 - 8 240 - 1,2 48 360 - |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора Кол-во калибр. Повтор калибр. Повтор бланка Калибр. кривая | Специфическ. 5 3 3 возрастающая полигонал. | Специфический 5 3 3 возрастающая полигонал. |
| ОПЦИИ | Предел абс. бланка Предел кин. бланка Предел линейности | 1,600 - - | 1,600 - - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | BA200 | BA400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | FERRITIN | FERRITIN |
| Краткое Наименование | FER | FER |
| Тип пробы | сыворотка | сыворотка |
| Способ измерения | биреагентное фикс. вр. | биреагентное фикс. вр. |
| Единица | мкг/л | мкг/л |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 535 | 535 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 8 | 8 |
| Об. R1 | 160 | 160 |
| Об. R2 | 80 | 80 |
| Считывание 1 (цикл) | 20 | 38 |
| Считывание 2 (цикл) | 34 | 67 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 5 | 5 |
| Градуировочная характеристика | возрастающая полигональная | возрастающая полигональная |
| ОПЦИИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 1.600 | 1.600 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | - | - |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рекомендуется использовать Контрольную Сыворотку для белков Уровень I (Код 31211) или Контрольную Сыворотку белков Уровень II (Код 31212) для установления правильности проведения процедуры.

Каждая лаборатория должна установить свою программу контроля качества и процедуры корректировки процессов в случае, если контрольные результаты выходят за допустимые пределы.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены с применением анализатора в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел чувствительности: 4 мкг/л

- Интервал измерения (зависит от концентраций стандарта): ферритин 4 – 300 мкг/л. Для больших значений разведите образец 1/5 физиологическим раствором (9г/л NaCl) и повторите измерение. Линейность может значительно зависеть от используемого оборудования (примечание 2).

- Сходимость (внутри серии):

| Среднее значение | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 61 мкг/л | 2,2% | 20 |
| 145 мкг/л | 1,6% | 20 |

- Воспроизводимость (между сериями):

| Среднее значение | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 61 мкг/л | 3,7% | 25 |
| 145 мкг/л | 1,6% | 25 |

- Достоверность: результаты, полученные с применением данных реагентов, не показывают систематических различий при сравнении с референсными реагентами. Подробности сравнительных экспериментов предоставляются по запросу.

- Эффект зоны: >30 000 мкг/л

- Влияния: Гемоглобин (10 г/л), липемия (триглицериды 5 г/л), билирубин (62 мг/дл) и ревматоидный фактор (520 МЕ/мл) не влияют на исследование. МЕ/л не влияет на результаты.

Другие вещества и лекарственные препараты также могут влиять на исследование4

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка2,3:

Дети: 7 – 140 мкг/л

Мужчины: 20 – 250 мкг/л

Женщины: 20 – 200 мкг/л

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Ферритин является главным депо хранения железа в организме. Это соединение состоит из белковой оболочки с включенным в нее различным количество ионов железа. В значительных концентрациях ферритин присутствует в печени, костном мозге и селезенке.

Ферритин плазмы крови находится в равновесии с депо в теле и различия в количестве железа, находящихся в этих депо отражается в значениях концентрации ферритина плазмы.

Концентрация сывороточного ферритина резко падает в самые ранние сроки развития дефицита железа и является очень чувствительным показателем железодефицитов. С другой стороны, большое количество хронических инфекций, хронических воспалительных расстройств (ревматоидный артрит, заболевания почек) и опухолей (лимфомы, лейкемии, рак молочной железы, нейробластома) дают в результате повышение концентрации ферритина сыворотки. Ферритин плазмы также повышается у пациентов с гемосидерозом или гемохроматозом1,2,3 Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Тщательно перемешайте флакон с Реагентом В перед употреблением.

- калибровочная кривая линейна до 300 мкг/л на некоторых инструментах. В этом случае калибровка может быть представлена по одной точке (приблизительно 125 мкг/л)

Эти реагенты могут использоваться в различных автоматических анализаторах. Инструкции ко многим анализаторам предоставляются по запросу

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

Worwood M. Ferritin. Blood Reviews 1990; 4: 259-269

Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

Bernard A, Lauwerys R. Turbidimetric latex immunoassay for serum ferritin. J Immunol Methods 1984; 71: 141-147.

Wiedemann G, Jonetz-Mentzel L. Establishment of reference ranges for ferritin in neonates, infants, children and adolescents. Eur J Clin Chem Clin Biochem. 1993; 31: 453-457.

Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.