| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови Код 31322 1х20 мл | Код 31922 1 х 50 мл | Код 31030 2х200 мл | 13922 1х50 мл |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |  |
| Реагенты для измерения ревматоидного фактора Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |

РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР (РФ)

(RHEUMATHOID FACTOR (RF))

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагенты для определения концентрации ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике ревматоидного артрита. Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Ревматоидный фактор (РФ) вызывает агглютинацию частиц латекса покрытых человеческим гамма-глобулином.  Степень агглютинации латексных частиц пропорциональна концентрации РФ и может быть измерена турбидиметрически1-3.

НАБОРЫ

|  | КОД 31322 | КОД 31922 | КОД 31030 | КОД 13922 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B Реагент A Реагент S Стандарт | 1 х 4 мл 1 х 16 мл для 1 х 1 мл | 1 х10мл 1 х 40 мл для 1х1 мл | 2 х 40 мл 2 х 160 мл для 1х1 мл | 1 х 10 мл 1х40 мл - |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент. Глициновый буфер 0,1 моль/л, азид натрия А. Реагент. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0,95 г/л, рН 8,2

В. Реагент.  Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0,95 г/л.

S. Стандарт РФ. Человеческая сыворотка. Концентрация РФ проставлена на этикетке флакона. Значения концентрации соответствуют Референсным значениям WHO стандарта W1066 (Международная лаборатория биологических стандартов, Амстердам)

Компоненты человеческого происхождения проверены на отсутствие антител к анти – HIV и анти – HCV, также, как и на Hbs – антиген. Однако, следует проявлять осторожность при работе с данной сывороткой, как потенциальным источником инфекций.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения ревматоидного фактора человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагентов: абсорбция рабочего реагента выше 1.400 при 650 нм

- Стандарта: Присутствие влажности.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реагент: налить содержимое флакона с Реагентом В во флакон с Реагентом А (примечание 1). Тщательно перемешать. Стабильность раствора составляет 15 дней при 2-8° C.

Небольшие объемы рабочего реагента приготавливаются следующим образом: 1 мл Реагента В + 4 мл Реагента А. Перед использованием флакон с латексом перемешать.

Стандарт РФ (S): Развести в 3 мл дистиллированной воды. Стабильность составляет 1 месяц при 2-8°C.

Калибровочная кривая: Приготовить разведения стандарта РФ, используя   9 г/л физиологический раствор в качестве разбавителя.  Для расчета концентрации в различных разведениях стандарта, умножьте концентрацию стандарта на соответствующий фактор, данный в таблице (примечание 1)

| НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РАЗВЕДЕНИЯ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандарт РФ (мкл) Раствор (мкл) | 10 70 | 20 60 | 40 40 | 60 20 | 80 - |
| Фактор | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 |

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 650±20 нм и термостатируемой измерительной ячейкой.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

S Стандарт РФ. 1 x 1 мл (BioSystems Код 31116).  Человеческая сыворотка. Концентрация РФ проставлена на этикетке флакона. Значение концентрации совпадает с сертифицированным ERM-DA472/IFCC (Institute for Reference Materials and Measurements, IRMM). Человеческая сыворотка с установленным отсутствием антител к ВИЧ и к вирусу гепатита С, а также к поверхностному антигену вируса гепатита В. Тем не менее, использовать с мерами предосторожности как потенциальный источник инфекции.

Ресуспендировать с 1 мл дистиллированной воды. Раствор стабилен в течение 30 дней при температуре 2–8 °С. При необходимости хранения в течение более продолжительного периода хранить раствор, расфасованный в аликвотные пробирки, замороженным во избежание повторного замораживания и оттаивания

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка. Стабильность составляет 2 дня при 2-8° C.

Гемолизированная и липемическая сыворотка не подходит для тестирования.

ПРОЦЕДУРА

- Нагреть Рабочий Реагент и фотометр до 37° C.

- Выставить “0” фотометра по дистиллированной воде (примечание 2).

- Внести в кювету: (примечание 2)

| Перемешать и поставить кювету в измерительную ячейку фотометра при 37° C. Начать отсчет времени. Реагент А Вода (Бланк), Стандарт или образец Реагент В (примечание 3) | 0,8 мл 10 мкл 0,2мл |
| --- | --- |

- Измерить абсорбцию при 650 нм через 2 минуты после добавления латекса.

РАСЧЕТ

Рассчитайте разницу абсорбций (А стандарта – А воды) для каждой точки калибровки и начертите калибровочную кривую соответственно концентрациям РФ в разных разведения стандарта. Концентрация ревматоидного фактора в образце высчитывается с помощью интерполяции их абсорбций (А образца - А воды) на калибровочной кривой.

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | A-25 | A-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста Режим анализа Турбидиметрич. тест Тип образца Единицы Тип реакции Кол-во повторов Десятичные знаки Имя Теста в Отчете | РФ Биреакт. Кон.точка да Сыворотка [ МЕ/л ] Возрастающая 1 0 | РФ Биреакт. Кон.точка да Сыворотка [ МЕ/л ] Возрастающая 1 0 |
| ПРОЦЕДУРА Фильтры Объемы Время | Считывание Основной Референсный Проба Реактив 1 Реактив 2 Промывание Считывание1 Считывание2 Реагент 2 Фак-р Постразв. | Монохромат. 635 - 3 240 60 1,2 135 - 15 2 | Монохроматика 635 - 3 240 60 1,2 144 - 24 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора Число калибраторов Повтор бланка Повтор калибр Калибровочная кривая | Специфическ. 5 3 3 Возрастающая полигональная | Специфическ. 5 3 3 Возрастающая полигональная |
| ОПЦИИ | Предел абс. бланка Предел кин. бланка Предел линейности | 1,400 - | 1,400 - |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| 3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию. ОБЩИЕ Наименование Краткое Наименование | RF | RF |
| --- | --- | --- |
|  | RF | RF |
| Тип пробы | сыворотка | сыворотка |
| Способ измерения | биреаг. кон. точка | биреаг. кон. точка |
| Единица | МЕ/мл | МЕ/мл |
| Десятичные знаки Тип реакции | 0 | 0 |
|  | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА Тип прочтения |  |  |
|  | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 635 | 635 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 3 | 3 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 25 | 49 |
| Считывание 2 (цикл) | - | - |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ Тип холостого реагента |  |  |
|  | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 5 | 5 |
| Градуировочная характеристика | возрастающая полигональная | возрастающая полигональная |
| ОПЦИ Предел абс. бланка | 1.400 | 1.400 |
| Предел бланка кинетики Предел линейности | - | - |
|  | - | - |
| Обеднение осадка | - | - |

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Рекомендуется использовать Ревматоидную контрольную Сыворотку Уровень I (Код 31213) или Ревматоидную контрольную Сыворотку Уровень II (Код 31214) для установления правильности проведения процедуры.

Каждая лаборатория должна установить свою программу контроля качества и процедуры корректировки процессов в случае, если контрольные результаты выходят за допустимые пределы.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены с применением анализатора в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел чувствительности: 2 МЕ/л

- Интервал измерения: 2 – 160 МЕ/л. Для больших значений разведите образец 1/5 дистиллированной водой и повторите измерение (примечание 4).

- Сходимость (внутри серии):

| Среднее значение | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 24 МЕ/л | 5,3% | 20 |
| 39 МЕ/л | 5,6% | 20 |

- Воспроизводимость (между сериями):

| Среднее значение | CV | n |
| --- | --- | --- |
| 24 МЕ/л | 6,6% | 25 |
| 39 МЕ/л | 6,1% | 25 |

- Достоверность: результаты, полученные с применением данных реагентов, не показывают систематических различий при сравнении с референсными реагентами. Подробности проведенных экспериментов сравнения предоставляются по запросу.

- Эффект зоны: Этот метод не имеет эффекта зоны до 800 МЕ/л

- Влияния: Гемоглобин (10 г/л), билирубин (20 мг/дл) и липемия (триглицериды 10 г/л) не влияют на исследование. Другие вещества и лекарственные препараты также могут влиять на исследование4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Сыворотка, взрослые4: До 30 МЕ/мл

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Ревматоидный фактор является группой антител IgM (хотя также описывается, что РФ может относиться к классам IgG и IgA) направленных против Fc фрагмента молекулы IgG.

РФ в основном присутствует в сыворотке пациентов с ревматоидным артритом, а также может продуцироваться и при других заболеваниях: хронических воспалительных процессах, инфекционных заболеваниях, таких как подострый бактериальный эндокардит, малярия, сифилис, проказа, лейшманиоз, туберкулез и различные аутоиммунные расстройства, такие как системная красная волчанка6.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

ПРИМЕЧАНИЯ

- Калибровочная кривая линейна до 120 МЕ/мл в некоторых фотометрах. В этих случаях калибровка может выполняться с одной точкой (40 МЕ/мл). Для большей точности рекомендуется использовать метод многоточечной калибровки.

- Данные реагенты могут быть использованы в различных автоматических анализаторах. Инструкции предъявляются по запросу.

- Флакон с Реагентом В перед использованием необходимо тщательно перемешать.

- Интервал измерения зависит от соотношения образец / реагент. Линейность можно увеличиться при уменьшении объема образца, при этом чувствительность теста будет пропорционально уменьшаться.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

Melamies LM, Ruutsalo MH, Nissila H. Evaluation of a quantitative immunoturbidimetric assay for rheumathoid factors. Clin Chem 1986; 32:1890-1894.

Winkles JW, Lunec J, Gray L. Automated enchanced latex agglutination assay for rheumathoid factors in serum. Clin Chem 1989; 35:303-307.

Muic V, Dezelie N, Richter B. A photometric latex test for rheumathoid factors. Scand J Rheumatol 1972; 1:181-187.

Tietz Textbook of Clinical Chemistry, 2nd edition. Burtis CA, Ashwood ER. WB Saunders Co., 1994.

Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.

Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 3th ed. AACC Press, 1997.