| Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови КОД 11511 4 х 50 мл | КОД 11545 2 х 500 мл | 12511 5х50 мл |
| --- | --- | --- |
| Хранить при 15-30° C |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации прямого билирубина. Использовать только для работы «in vitro» в клинических лабораториях |  |  |

БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ

(BILIRUBIN DIRECT)

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для измерения прямого билирубина в сыворотке или плазме человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и контроле протекания желтухи.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Прямой билирубин пробы реагирует с диазо-сульфаниловой кислотой с образованием цветного комплекса, который может быть измерен спектрофотометрически. Прямой и непрямой билирубин соединяются с диазосмесью в присутствии цетримида1,2. Термин «прямой» и «общий» относится к реакционным характеристикам сывороточного билирубина в отсутствии или присутствии растворяющего (ускоряющего) реагента, которые  только приблизительно  являются эквивалентами  коньюгированной и неконьюгированной  фракциям.

НАБОРЫ

| АT. Реагент BT Реагент | 11511 4 х 50 мл 4 х 40 мл 4х10 мл | 11545 2 х 500 мл 2 х 400 мл 2х100 мл | 12511 5х50 5х40 5х10 |
| --- | --- | --- | --- |

КОМПОНЕНТЫ

AD. Реагент. Cульфаниловая кислота 35 mmol/L, соляная кислота 0,24 mol/L.

ВD. Реагент. Нитрит натрия 11,6 mmol/L

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения прямого билирубина в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

В случае контакта реагентов с глазами или кожей, промойте этот участок водой. Обратитесь к врачу в случае повреждения.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 15°C–30°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагент (А): Хранить при 15 – 30ºС

Срок годности:

Реагент и стандарт в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и рабочие компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагент: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 0.050 при 540 нм. (кювета с длиной оптического пути 1 см)

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив: Перенести содержимое одного флакона Реагента BD во флакон с реагентом АD.

Осторожно перемешать. Другие объемы рабочего реактива можно приготовить следующим образом: 4 мл Реагента АD + 1 мл Реагента ВD. Раствор стабилен в течение 2 месяцев при 2-8° С.

Код 12511 – реагенты готовы к иcпользованию

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 540±20 нм.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕАГЕНТЫ (НЕ ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ)

S. Стандарт билирубина (код 11513). Растворить в 5 мл дистиллированной воды (примечание 1). Концентрация билирубина написана на этикетке. Величина концентрации соответствует Рекомендациям для Стандартных материалов 916а (Национальный Институт Стандартов и Технологии, США). Растворенный стандарт защищать от света. Стабильность раствора составляет 4 часа при 15-30° С и 2 месяца при замораживании по аликвотам до –18° С.

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, полученная с помощью стандартных процедур.

Билирубин в сыворотке стабилен в течение 2 дней при 2-8° С и хранении в защищенном от света месте.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Налить реактивы в подписанные пробирки. (примечание 1,3).

|  | Реагент бланк | Образец бланк | Образец |
| --- | --- | --- | --- |
| Дистил. вода Образец Реагент (АD) Рабочий реагент | 100 мкл - - 1,0 мл | - 100 мкл 1,0 мл - | - 100 мкл - 1,0 мл |

- Тщательно перемешать и оставить пробирки точно на 5 минут при   37° С.

- Измерять (А) бланков образцов при 540 нм против дистиллированной воды.

- Измерять абсорбцию (А) образцов при 540 нм против бланка реагента.

### РАСЧЕТ

Концентрация билирубина в образце вычисляется по следующей формуле:

Аобр - Аб.обр.

------------------- х Конц. Станд.= Собразца

А станд.

При  вычислении концентрации прямого билирубина, используйте величину абсорбции, полученную для стандарта в процедуре общего билирубина.

При использовании 1 см кюветы, может быть применен следующий фактор (прим.4):

(А обр. – А бл.обр) х 7,74 = Собразца мг/дл

Мг/дл билирубина х 17,1 = мкмоль/л билирубина

В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.»

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | Билир. Пр. | Билир. Пр. |
|  | Способ измерения | Монореаг. Кон.точка | Монореаг. кон. точка |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | мкмоль/л | мкмоль/л |
|  | Тип реакции | возрастающ. | возрастающ. |
|  | Кол-во знаков после запятой | 1 | 1 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | бихроматика | бихроматика |
|  | Объем пробы | 30 | 30 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 535 | 535 |
|  | Вторичная длина волны | 670 | 670 |
|  | Считывание 1 | 300 сек | 312 сек |
|  | Считывание 2 |  |  |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 0.050 | 0.050 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 257 | 257 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | BILIRUBIN DIRECT | BILIRUBIN DIRECT |
| Краткое Наименование | D-BIL | D-BIL |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреаг. диффер. | биреаг. диффер. |
| Единица | мг/дл | мг/дл |
| Десятичные знаки | 2 | 2 |
| Тип реакции | нарастающая | нарастающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | бихром. | бихром. |
| Основной фильтр | 535 | 535 |
| Контрольный фильтр | 670 | 670 |
| Проба | 14 | 14 |
| Об. R1 | 240 | 240 |
| Об. R2 | 60 | 60 |
| Считывание 1 (цикл) | 16 | 35 |
| Считывание 2 (цикл) | 20 | 39 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИИ Предел абс. бланка | 0.040 | 0.040 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 15 | 15 |
| Обеднение осадка | - | - |

3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию.

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения (прямой билирубин): 0.02 мг/дл=0.34 мкмоль/л.

- Предел линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой в 2 раза и повторить измерение.

- Сходимость (внутри серии):

Прямой билирубин                      CV             n

| 0.77 мг/дл=13.2 мкмоль/л 1.36 мг/дл=23.2 мкмоль/л | 1.2% 0.5% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       Воспроизводимость (между сериями):

Прямой билирубин                      CV             n

| 0.77 мг/дл=13.2 мкмоль/л 1.36 мг/дл=23.2 мкмоль/л | 2.3% 0.9% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность (прямой билирубин): 100 мА▪ дл/мг = 5.85 мА▪ л/мкмоль.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами (примечание 4). Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Гемоглобин (10 г/л) не влияет на результаты.  Липемические образцы (триглицериды > 15 мг/дл) может влиять на результаты. Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат4.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

НОРМАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Взрослые3:

| Прямой билирубин | До 0.2 мг/дл=3.4 мкмоль/л |
| --- | --- |

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Билирубин - побочный продукт, получающийся из гема гемоглобина, высвобождаемого стареющими или поврежденными эритроцитами, которые разрушаются в ретикулоэндотелиальных клетках. После продукции, билирубин транспортируется в печень вместе с альбумином. В гепатоцитах билирубин образует коньюгат с глюкуроновой кислотой и экскретируется в желчь. Ряд врожденных и приобретенных заболеваний влияет на продукцию, поглощение, метаболизм и экскрецию билирубина, приводя к гипербилирубинемии1,2.

Повышение общего билирубина наблюдается у новорожденных (физиологическая желтуха), при повышенном разрушении красных кровяных клеток (гемолитическая анемия, обширная гематома), при нарушенном эритропоэзе, и при некоторых редких генетических заболеваниях (синдроме Жильбера, синдроме Криглера-Найяра).

Повышение прямого билирубина связано с уменьшением экскреции желчи в результате заболеваний печени (гепатиты или циррозы) или закупорке вне- или внутрипеченочных желчных протоков. Желтуха является клиническим проявлением гипербилирубинемии, заключающимся в отложении желчных пигментов в коже, приводящим к желтоватой окраске кожи и слизистых.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

##### ПРИМЕЧАНИЯ

- Для определения билирубина у новорожденных, разведите стандарт 1 мл дистиллированной воды. Концентрация стандарта будет больше в 5 раз, чем на этикетке. Уменьшить объем пробы (воды, стандарта, сыворотки) до 50 мкл и использовать концентрированный стандарт билирубина. При этом линейность метода удваивается (до 30 мг/дл = 514 мкмоль/л).

- Целесообразно ополоснуть флаконы с Реагентом B маленьким объемом приготовленной смеси для того, чтобы полностью смыть реагент В и избежать потерь.

- Данные реагенты могут использоваться в различных автоматических анализаторах. Адаптации доступны по требованию.

- Использование водного стандарта, особенно в некоторых анализаторах, может вызывать отклонения калибровочного графика, в этом случае рекомендуется использовать для калибровки стандарт на основе сыворотки (Сыворотка-Калибратор код 18011, 18044)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

1.	Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

2.	Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

3.	Thaler M, Luppa PB and Schlebusch H. Bilirubin measurement – an updated survey. J Lab Med 2008; 32:1-9.

4.	Zoppi F, Peracino A, Fenili D, Marcovina S and Ramella C. Metodo per la determinazione della bilirubina totale e coniugata. Uso di un tensioattivo cationico come agente solubilizzante. Giorn It Chim Cl 1976; 1:343359.

5.	Pearlman FC and Lee RTY. Detection and measurement of total bilirubin in serum, with use of surfactants as solubilizing agents. Clin Chem 1974; 20: 447-453.

6.	World Health Organization (WHO). Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. Document WHO/DIL/LAB/99.1, Rev.2; 2002.

7.	McPherson RA, Pincus MR. Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods. 20st ed. Saunders Elsevier, 2001:1427.

8.	Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.