Реагенты для определения in vitro биохимических показателей крови

АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА (AST/GOT)

(ASPARTATAMINOTRANSFERASE (AST/GOT))

| Код 11830 1х50 мл | Код 11531 1 х 200 мл | Код 11567 1 х 500 мл | Код 11561 1 х 1 л | Код 12531 5х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хранить при 2-8° С |  |  |  |  |
| Реагенты для измерения концентрации АСТ Использовать только для работы «in vitro» в клинической лаборатории |  |  |  |  |

НАЗНАЧЕНИЕ

Реагент для определения активности Аспартатаминотрансферазы (АСТ) в сыворотке или плазме крови человека. Полученные результаты будут полезны при диагностике и мониторинге заболеваний печени, особенно острых форм. Метод IFCC.

Реагенты предназначены для проведения биохимических исследований на фотометрах, полуавтоматических и автоматических биохимических анализаторах и могут быть использованы в Анализаторах автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25 с принадлежностями и Анализаторе лабораторном автоматическом биохимическом ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания или других анализаторах и фотометрах.

ПРИНЦИП МЕТОДА

Аспартатаминотрансфераза (AST/GOT) катализирует перенос аминогруппы от аспартата к   2-оксоглютарату, образуя оксалацетат и глютамат. Активность АСТ определяется по скорости уменьшения NADH,  оптическая плотность которого измеряется при 340 нм (в реакции с участием  малатдегидрогеназы-МДГ) 1, 2, 3.		              АСТ

Аспартат+2-Оксиглютарат→Оксалацетат+ Глютамат

МДГ

Оксалацетат + NADH + Н+   →  Малат + NAD.

НАБОРЫ

|  | Код 11830 1х50 мл | Код 11531 1 х 200 мл | Код 11567 1 х 500 мл | Код 11561 1 х 1 л | Код 12531 5х50 мл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А.Реагент В.Реагент | 1х40 мл 1х10 мл | 1х160 мл 1 х 40 мл | 1х400 мл 1х100 мл | 1х800 мл 1х200 мл | 4х40мл 4х10 мл |

КОМПОНЕНТЫ

А. Реагент: Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа >460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л, гидроксид натрия 255 ммоль/л,  pH 7,8В. Реагент: NADH 1,3 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 mmol/l, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9,5 г/л.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данный набор предназначен для применения в ЛПУ, лабораториях для количественного определения АСТ в сыворотке или плазме человека только для профессионального использования.

Перед началом исследования прочитайте инструкцию полностью и внимательно. Используйте действительную версию инструкции, приложенную к набору. Убедитесь, что вам все понятно.

Строго запрещено: удалять, менять, выбрасывать или повреждать этикетки с штрих-кодом на упаковке набора и его компонентах. Штрих-коды важная часть набора и содержат необходимую для постановки информацию.

Соблюдайте общие нормы безопасности при работе с реагентами.

Все реагенты набора, которые содержат сыворотку или плазму человека, были протестированы и показали отрицательный результат на HIV I/II, HBsAg и HCV.

Однако все продукты человеческой крови, включая образцы сыворотки, должны считаться потенциально опасными.

Не пипетируйте ртом и избегайте контакта реагента с кожей и слизистыми.

Нельзя есть, пить, курить или наносить косметику в месте работы с реагентами.

Надевайте одноразовые перчатки при раскапывании образцов и реагентов.

Работа с реагентами должна проводиться в соответствии с процедурами, утвержденными соответствующим управлением биологической безопасности и регулирования.

Не используйте реагенты с истекшим сроком годности. Срок годности указан на упаковке набора.

Оптимальные результаты можно получить только при использовании откалиброванного оборудования и инструментов.

Не смешивайте и не используйте компоненты из различных лотов.

Реагент В содержит гидроксид натрия. Вредный (Xn): R22. Не глотать. R31: при контакте с кислотами высвобождает токсичный газ. S28.1: После контакта с кожей немедленно промыть водой. S45: при несчастном случае и плохом самочувствии, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Химикаты и готовые и использованные реагенты должны быть утилизованы в соответствии с региональными нормами.

Информация о реагентах, используемых в этом наборе доступна при запросе в Представительство Общества «БИОСИСТЕМС С.А.», Испания.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ, УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка:

Изделие транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Температура: 2°C–8°C

Относительная влажность: 10%–85%

Изделие должно храниться на складах поставщика и потребителя в соответствии с указаниями руководства по эксплуатации изготовителя.

Хранение:

Реагенты: Хранить при 2 – 8ºС

Срок годности:

Реагенты в невскрытой упаковке стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке, при хранении в рекомендованных условиях.

Вскрытые и не смешанные компоненты изделия стабильны до окончания срока годности, указанного на этикетке в плотно закрытом виде при соблюдении рекомендованных условий хранения и предотвращении загрязнения во время использования до окончания срока годности, указанного на этикетке.

Признаки загрязнения:

- Реагенты: присутствие взвешенных частиц, мутность, абсорбция бланка выше 1.200 при 340 нм.

При нарушении температурного режима хранения и транспортирования, а также истечении срока хранения изделие не подлежит применению.

Утилизация и уничтожение медицинского изделия: проводится в соответствии с правилами обращения с медицинскими отходами (СанПиН 2.1.7.2790-10 от 12.12.2010). Необходимо следовать национальным стандартам при передаче и утилизации изделия, его компонентов и упаковки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Рабочий реактив:

Код 11830: Перенесите содержимое флакона с Реагентом В во флакон с Реагентом А.

Другие объемы рабочего реагента могут быть приготовлены в пропорции 4 мл Реагента А + 1 мл Реагента В.

Стабильность рабочего реактива составляет 2 месяца при 2-8° C.

Код 12531: Реагенты поставляются готовыми к использованию. Реагент, открытый и установленный в

охлаждаемый отдел анализатора, сохраняет стабильность 2 мес.

НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Фотометр, полуавтоматический или автоматический биохимический анализатор с фильтром 340 нм и термостатируемой измерительной ячейкой с температурным режимом   25, 30 или 37° C.

# НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (В КОМПЛЕКТ НЕ ВХОДЯТ)

− 	Опция: Пиридоксальфосфат (BioSystems код. 11666):

C. Реагент: Пиридоксальфосфат 10 ммоль/л. 5 мл.

− Калибратор для биохимических исследований (BioSystems код 18011 или код 18044).

ОБРАЗЦЫ

Сыворотка, или плазма, собранная по стандартной процедуре. В качестве антикоагулянта может использоваться гепарин.

АСТ в сыворотке или плазме стабилен в течение 7 дней при 2-8° C.

ПРОЦЕДУРА И РАСЧЕТЫ

- Довести Рабочий Реагент и оборудование до температуры реакции.

- Внести в кювету (примечание 1):

| Рабочий Реагент Образец | 1,0 мл 50 мкл |
| --- | --- |

- Перемешать и поставить кювету в измерительную ячейку фотометра.

- Измерить начальную абсорбцию, повторить измерение в течение 3 минут с интервалом в 1 минуту.

- Рассчитать разниц последовательных показателей абсорбций и рассчитать среднюю разницу абсорбции в минуту (Δ А/мин).

Расчет

Концентрация АСТ/GОT в образце вычисляется по следующей формуле:

Vtх106

Δ А/мин х ------------      =Ед /л

εхlхVs

Коэффициент молярной абсорбции (ε)  NADH при 340 нм  составляет 6300, оптический путь (l) составляет 1 см, общий реакционный объем (Vt) равен 1.05 при 37° C и 1.1 при 30° C, объем  образца (Vs) равен 0.05 при 37° C и 0.1 при 30° C, и 1Ед/л равен 0.0166 мккат/л. Для расчета активности фермента используйте следующие факторы:

| В случае использования оборудования «БиоСистемс С.А.» | 37° C | 30° C |
| --- | --- | --- |
| Δ А/мин | х3333 =Ед/л х55.55= мккат/л | х1746 =Ед/л х29.1= мккат/л |

1. Для Анализаторов автоматических биохимических для in vitro диагностики серии Random Access: Random Access A-15, Random Access A-25с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

|  |  | А-25 | А-15 |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБЩИЕ | Название теста | АСТ | АСТ |
|  | Способ измерения | Кинетика монореагент | Кинетика монореагент |
|  | Образец | сыворотка | сыворотка |
|  | Единицы | Ед/л | Ед/л |
|  | Тип реакции | убывающая | убывающая |
|  | Кол-во знаков после запятой | 0 | 0 |
|  | Кол-во повторов | 1 | 1 |
|  | Расшифровка названия | - | - |
| ПРОЦЕДУРА | Тип измерения | монохром | монохром |
|  | Объем пробы | 25 | 25 |
|  | Объем реагента 1 | 300 | 300 |
|  | Объем реагента 2 | - | - |
|  | Промывка | 1.2 | 1.2 |
|  | Кратность предварительного разведения | - | - |
|  | Основная длина волны | 340 | 340 |
|  | Вторичная длина волны | - | - |
|  | Считывание 1 | 90 сек | 96 сек |
|  | Считывание 2 | 255 сек | 264 сек |
|  | Время добавления реагента 2 | - | - |
|  | Кратность разведения для повторного цикла | 2 | 2 |
| КАЛИБРОВКА | Тип калибратора | мульти | мульти |
|  | Число повторов для калибратора | 3 | 3 |
|  | Число повторов для бланка | 3 | 3 |
|  | Калибровочная кривая | - | - |
| ОПЦИИ | Лимит абсорбции бланка | 1,100 | 1,100 |
|  | Лимит кинетического бланка | - | - |
|  | Предел линейности | 350 | 350 |

2. Для Анализаторов лабораторных автоматических биохимических ВА400 и ВА200 с принадлежностями производства «БиоСистемс С.А.», Испания воспользуйтесь следующими программами с параметрами тестов:

| 3. Данные реагенты могут быть использованы для ряда других фотометров и автоматических анализаторов. Конкретные инструкции по применению во многих типах анализаторов предоставляются по требованию. ОБЩИЕ | ВА200 | ВА400 |
| --- | --- | --- |
| Наименование | AST-GOT | AST-GOT |
| Краткое Наименование | AST | AST |
| Тип пробы | сыворотка / плазма | сыворотка / плазма |
| Способ измерения | биреаг. кин. | биреаг. кин. |
| Единица | Ед/л | Ед/л |
| Десятичные знаки | 0 | 0 |
| Тип реакции | убывающая | убывающая |
| ПРОЦЕДУРА |  |  |
| Тип прочтения | монохр. | монохр. |
| Основной фильтр | 340 | 340 |
| Контрольный фильтр | - | - |
| Проба | 16.5 | 16.5 |
| Об. R1 | 160 | 160 |
| Об. R2 | 40 | 40 |
| Считывание 1 (цикл) | 23 | 46 |
| Считывание 2 (цикл) | 33 | 66 |
| Фактор предразведения | - | - |
| КАЛИБРОВКА И ХОЛОСТОЙ РЕАГЕНТ |  |  |
| Тип холостого реагента | дистиллированная вода | дистиллированная вода |
| Режим калибровки | экспериментальная калибровка | экспериментальная калибровка |
| Количество калибраторов | 1 | 1 |
| Градуировочная характеристика | - | - |
| ОПЦИ |  |  |
| Предел абс. бланка | 1.400 | 1.400 |
| Предел бланка кинетики | - | - |
| Предел линейности | 500 | 500 |
| Обеднение осадка | 0.5 | 0.5 |

КАЛИБРОВКА

Холостой опыт должен производиться каждый день, а калибровка – по крайней мере раз в 2 мес после начала использования новой партии реагента или в соответствии с требованиями к контролю качества.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Для проведения контроля качества теста и процедуры исследования рекомендуется использовать контрольные сыворотки (в комплект не входят): Контрольную сыворотку Уровень I (код 18005, 18009, 18042) и уровень II (код 18007, 18010, 18043).

Каждая лаборатория должна выработать собственную схему внутреннего контроля качества и процедуры для коррекции действий в случае, если контроль качества не укладывается в приемлемые диапазоны.

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Метрологические характеристики, описанные ниже, получены в соответствии с методическим руководством Института клинических и лабораторных стандартов (CLSI).

- Предел обнаружения: 1.1 Ед/л=0.018мккат/л.

- Предел линейности: 500 Ед/л = 8.33  мккат/л. Для более высоких значений следует развести образец дистиллированной водой 1/10 и повторить измерение.

- Точность

- в пределах серии):

Средняя концентрация       CV             n

| 38 Ед/л=0.72 мккат/л 119 Ед/л=3.20 мккат/л | 1.4% 1.5% | 20 20 |
| --- | --- | --- |

-       От серии к серии:

Средняя концентрация       CV             n

| 38 Ед/л=0.72 мккат/л 119 Ед/л=3.20 мккат/л | 5.9% 3.8% | 25 25 |
| --- | --- | --- |

-    Чувствительность: 0.3 ΔмА▪ л/Ед▪мин= 0.00502 ΔмА▪ л/мккат ▪мин.

-  Достоверность: Результаты, полученные с данными реагентами не показывали значительных отличий при сравнении с результатами, полученными с другими реагентами. Детали сравнительных экспериментов доступны по требованию.

-   Интерференция: Билирубин (20 мг/дл) не влияет на результаты. Гемолиз и липемия (триглицериды 2 г/л) могут влиять на результаты.  Некоторые вещества и лекарства могут искажать результат5.

Данные метрологические характеристики были получены при использовании анализатора, при использовании другого оборудования или ручных методов результаты могут варьировать.

РЕФЕРЕНТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

| Температура реакции | 37° C | 30° C |
| --- | --- | --- |
| Без пиридоксаль фосфата, до 4 С пиридоксаль фосфатом, до 1, 2 | 40 ед/л=0.67 мккат/л 50 ед/л=0.83 мккат/л | 25 ед/л=0.42 мккат/л 30 ед/л=0.50 мккат/л |

Концентрации у новорожденных и младенцев выше, чем у взрослых. Величины АСТ у мужчин слегка выше, чем у женщин

Данные величины ориентировочны, каждая лаборатория должна устанавливать свои диапазоны нормальных значений.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Аспартатаминотрансфераза катализирует образование глютаминовой кислоты из 2-оксоглютарата посредством переноса аминогруппы. АСТ в максимальной концентрации находится в печени и сердечной мышце, но также присутствует в высоких концентрациях в скелетной мускулатуре, почках и поджелудочной железе.

Сывороточные концентрации АСТ повышены при гепатите и других заболеваниях печени, связанных с некрозом: инфекционном мононуклеозе, холестазе, циррозе, метастатической карциноме печени, алкогольном делирии и после приема различных лекарств 4,5.

Сывороточные концентрации АСТ также повышены после инфаркта миокарда, при заболеваниях скелетной мышцы (например, прогрессирующей мышечной дистрофии), при остром панкреатите или гемолитической болезни и т.д. 4,6.

Клинический диагноз не может быть установлен на основании результатов единичного исследования и должен базироваться как на клинических данных, так и на результатах лабораторного анализа.

# ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Надежные и воспроизводимые результаты будут получены, если процедура осуществляется с полным пониманием приложенной инструкции и с соблюдением надлежащей лабораторной практики. Любое неправильное обращение с образцами или модификация данного теста могут повлиять на результаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ГАРАНТИИ

Любое изменение набора и/или обмен или замена каких-либо компонентов разных партий из одного набора на другой может негативно сказаться на ожидаемых результатах и обоснованности анализа вообще. В случае таких изменений и/или замен любое требование о замене набора недействительно.

Претензии, поданные в связи с неверной интерпретацией результатов анализа клиентом также недействительны.

Несмотря на это, в случае каких-либо претензий, ответственности производителя не должна превышать стоимость набора. Вред, причиненный набору при транспортировке, не подлежит ответственности производителя.

Гарантии производителя «BioSystems S.A.» распространяются на то, что настоящий продукт соответствует спецификациям, заявленным на этикетке, но только при условии использования продукта квалифицированным персоналом в соответствии с указаниями, изложенными на этикетке, и применения материалов до истечения срока годности, указанного на этикетке.

Уполномоченный представитель производителя ООО «МД-Консалтинг и Развитие», Москва, Ярославское шоссе, д. 6, корп. 2 оф. 26

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Не требуется

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Не требуется

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Профессиональный пользователь

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ В МЕДИЦИНСКОМ ИЗДЕЛИИ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Не содержит

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не применимо

СТЕРИЛЬНОСТЬ

Поставляется в нестерильном виде. Стерильность не требуется

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Не подлежит повторному применению

ПЕРЕЧЕНЬ СТАНДАРТОВ, КОТОРОМУ СООТВЕТСТВУЕТ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ISO 9001, ISO 13485, ГОСТ Р 51088-2013, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА

BioSystems S.A.,08030, Costa Brava, 30, Barcelona, Spain (БиоСистемс С.А., 08030 ул. Коста Брава, 30, Барселона Испания)

БИБЛИОГРАФИЯ

- Friedman and Young. Effects of disease on clinical laboratory tests, 4th ed. AACC Press, 2001.

- Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. WB Saunders Co, 2005.

- Sociedad Española de Química Clínica, Comité Científico, Comisión de Enzimas. Metódo recomendado para la determinación en rutina de la concentración catalítica de la alanina aminotransferasa en suero sanguíneo humano. Quim Clin 1987; 6: 241-244.

- IFCC primary reference procedures for the measurement of catalytic activity concentrations of enzymes at    37ºC. Part 4. Reference procedure for the measurement of catalytic concentration of alanine aminotransferase. Clin Chem Lab Med  2002; 40: 718-724.

- IFCC reference procedures for measurement of catalytic concentrations of enzymes: corrigendum, notes and useful advice. Clin Chem Lab Med  2010; 48: 615-621.

- Gella FJ, Olivella T, Cruz Pastor M, Arenas J, Moreno R, Durban R and Gómez JA. A simple procedure for routine determination of aspartate aminotransferase and alanine aminotransferase with pyridoxal phosphate. Clin Chim Acta 1985; 153: 241-247.

- Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed.  AACC Press, 2000.

- Word Health Organization (WHO). Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations. Document WHO/DIL/LAB/99.1, Rev.2; 2002.